## Slide 1
INCERTEZZA DI MISURA
prof. Cesare Svelto

## Slide 2: Variabilità delle misure
tendenza centrale ( o  ) e dispersione (  )
Misure ripetute dello stesso parametro fisico non forniscono lo stesso valore
L’incertezza di misura è la stima della dispersione dei valori “attribuibili” al misurando

## Slide 3: Approccio statistico
La misurazione non è una scienza esatta
Le misure sono sempre affette da “fluttuazioni” o errori (almeno potenziali), mai perfettamente conoscibili, che si traducono in una naturale “indeterminazione” o INCERTEZZA sul risultato di misura
Occorre lasciare un approccio deterministico
(si vorrebbero conoscere le fluttuazioni)
in favore di un approccio statistico grazie al
quale è possibile stimare le fluttuazioni

## Slide 4: Incertezza di misura
La variabilità del risultato di una misura è analizzata grazie ai metodi consolidati della statistica (varianza e deviazione standard)
Il risultato di misura dunque non è mai un unico numero “deterministico” ma un intervallo di valori possibili entro il quale il misurando può trovarsi con una data probabilità (e potrà anche trovarsi fuori dall’intervallo)
La semiampiezza di un particolare intervallo di valori (l’intervallo a ±1 deviazione standard dal valore centrale) è l’incertezza di misura

## Slide 5: Teoria degli errori
La teoria degli errori di misura prevedeva che un misurando non potesse mai essere perfettamente conosciuto a causa degli inevitabili errori di misura (intrinseci in ogni metodo o strumento utilizzato per la misurazione)
Errore = Valore Misurato – Valore Vero
NON CONOSCIBILE
VALORE
NOTO
INDETERMINATO!!!
(concetto astratto)

## Slide 6: Tipi di errori
Errori sistematici: si presentano nella stessa entità ogni volta che si ripete la misura (offset o polarizzazione)
esempio: ogni volta che un peso di massa m viene posto su una bilancia digitale questa legge “sistematicamente” 100 g in più (offset) rispetto al valore m
Errori accidentali: si presentano in maniera diversa e "impredicibile" ogni volta che si ripete la misura (fluttuazione casuale a media nulla)
esempio: ogni volta che il peso di prima è posto sulla bilancia, il visualizzatore digitale mostra un valore diverso ( m + 100 g +ei ), ad esempio a causa del rumore elettronico sulla tensione di lettura inviata al display ( N.B. i=0 )

## Slide 7: Problematiche
Errori sistematici ed errori accidentali, pur omogenei, non sono della stessa natura:
i primi sono componenti deterministiche
(e pertanto conoscibili e anche eliminabili)
i secondi sono componenti aleatorie
(stimabili in senso statistico e talora
riducibili ma mai eliminabili del tutto)
Questi due tipi di errori non possono essere combinati/sommati in maniera corretta
(si sommano solo le grandezze omogenee ma anche "logicamente" dello stesso tipo)
es.: lunghezza automobile ; calibro fucile ; profondità piscina

## Slide 8: Errori  Incertezza
Date le incongruenze logiche della teoria degli errori, a fine anni ‘70 il CIPM incaricò un Gruppo di Lavoro di definire procedure unificate per l’espressione dell’incertezza di misura
Una corretta analisi statistica della variabilità di una misura consente di risolvere in maniera soddisfacente il problema di esprimere l’incertezza standard di misura
(grandezza, valutata secondo procedure convenzionali, che esprime il nostro grado di non conoscenza del misurando)
2 categorie di stima dell’incertezza
A - stima con metodi statistici su un insieme, o campione, di misure ripetute
B - stima effettuata in altro modo (e.g. mediante conoscenze a priori o proprietà della misura)

## Slide 9: Richiami di probabilità
X variabile casuale (VC) con valori x{}
La PDF descrive il processo casuale considerato assegnando la probabilità per i possibili valori d’uscita. Per una VC continua la “probabilità puntuale” è nulla mentre può non essere nulla la probabilità di cadere in un intervallo di valori. Inoltre,
P(axb) = PROBABILITA’
p(x) funzione densità di probabilità (PDF) [se occorre fare esempio con istogramma e Dx0]
normalizzazione della PDF
P  [ 0 … 1 ] (evento impossibile / evento certo)

## Slide 10: Richiami di statistica
Per X VC reale (possibili valori della misura) esistono degli stimatori che ci consentono di conoscere, in senso statistico, alcuni parametri caratteristici del processo casuale. In particolare MEDIA e VARIANZA permettono di stimare la tendenza centrale e la dispersione dei valori x associabili a X
MEDIA
VARIANZA
DEVIAZIONE STANDARD
( µ e  sono omogenei con x )
Expectation value
o valore atteso
(valore di aspettazione)
[è come una media pesata degli infiniti valori possibili]
[è come una media pesata degli infiniti scarti quadratici possibili]

## Slide 11: PDF normale o gaussiana
E’ la PDF “più comune” per la descrizione della media di fenomeni casuali quali le misure (per il teorema del limite centrale la media di una VC tende ad avere una PDF gaussiana in una “approssimazione dei grandi numeri“):
gaussiana
"cumulativa"
 (z )
µ è il
centro
 è la
larghezza
gaussiana di param. m e s

## Slide 12: Probabilità di "cadere" in un intervallo
Integrando la PDF gaussiana tra due valori sull'asse reale si trova la probabilità che il risultato (misura) "cada" (sia) nell'intervallo compreso tra i due valori considerati
Livelli di confidenza
1 68.27%68.3% ~68%
2 95.45%95.5% ~95%
3 99.73%99.7%
P [ (x-x)  x  (x+x) ]  68.3%
Le AREE sottese alla curva PDF sono le probabilità di avere valori (misure) in un dato intervallo di valori sull'asse reale
Lontano dalla media m, rispetto alla larghezza s, la PDF diviene molto bassa e dunque le aree sottese molto piccole (misure improbabili)
intervallo di
incertezza
standard
68%
95%
99.7%

## Slide 13: Esempio su PDF gaussiana
misura di corrente (di valore nominale 1 A e incertezza 0.1 A)
‘’ ‘’
‘’ ‘’

## Slide 14: Incertezza standard
incertezza standard o scarto tipo, con simbolo “u” dall’inglese uncertainty, una stima della deviazione standard , radice quadrata della varianza  2, prevista per il valore di misura
Per qualsiasi misura si definisce:
A seconda del metodo impiegato per la stima di u(x) classificheremo questa incertezza come di categoria A o B

## Slide 15: Media campionaria
Variabile X [misurando] nota attraverso n determinazioni [misure] con valori xk (k=1,2,…,n) ottenute in condizioni di ripetibilità:
STIMA del valor medio della (intera) popolazione, (x), attraverso lo stimatore
uguale nel senso
della Stima
D
MEDIA CAMPIONARIA
esempio misura Vbatt (9 V e 1.5 V) con voltmetro

## Slide 16: Dimostrazione
Dim.

## Slide 17: Dispersione della media
Per misure ripetute di una grandezza X la miglior stima del valore di misura x coincide con il valor medio delle misure ripetute:
VALORE DI MISURA
Per determinare la dispersione sul valore di misura (incertezza) dovremo valutare la dispersione, almeno potenziale, della variabile casuale (“valore di misura”). Dunque cercheremo  ( ) che, come vedremo, è funzione di  (x) ma anche del numero n di misure ripetute

## Slide 18: Varianza campionaria
STIMA della varianza della (intera) popolazione,  2 (x), attraverso lo stimatore
VARIANZA CAMPIONARIA
inoltre:
D
metodo alternativo di calcolo varianza camp.

## Slide 19: Dimostrazione
DIM:
E{xkxj}=E{xk}E{xj} se xk e xj sono statisticamente indipendenti

## Slide 20: Alternativa di calcolo per la varianza
La varianza campionaria di n valori xk si può anche calcolare come somma dei singoli valori, elevati al quadrato, meno n volte il valor medio, al quadrato, il tutto diviso per n-1:
DIM:

## Slide 21: Gradi di libertà della stima
Nella varianza campionaria, il denominatore n-1= è il numero di gradi di libertà
Vediamo 3 validi motivi per cui è opportuno dividere la somma degli n scarti quadratici, che compare nell’espressione della varianza campionaria, per n-1 e non per n
1) Non ha alcun senso calcolare la varianza per un campione che contenga un solo dato (n=1). In tale caso, dividendo per n-1, otteniamo come s2(x) una forma indefinita del tipo 0/0
3) Si dimostra che il valore atteso della varianza campionaria, con l’n-1 al denominatore, è la varianza della popolazione:
E s2(x)  =  2(x)
2) Nella formula di s2(x) calcoliamo di fatto gli scarti quadratici dalla media campionaria, (nota), e non dalla media della popolazione, x, che è ignota: dunque degli n scarti quadratici sommati solo n-1 sono tra loro indipendenti
lo stimatore è corretto
o non polarizzato

## Slide 22: Incertezza di cat. A (1/2)
Per determinare l’incertezza sul valore di misura valutiamo la deviazione standard della variabile casuale (valore di misura):
La miglior stima di s 2( ) si ottiene quindi come:
è, almeno potenzialmente, una variabile casuale in quanto un suo valore specifico dipende dal particolare campione di dati considerato. Se disponessimo di m diversi insiemi di n misure ripetute e per ciascuno calcolassimo la corrispondente, otterremmo m valori di , differenti tra loro, la cui varianza è:
la varianza del valor medio è la varianza dei dati diviso n

## Slide 23: Incertezza di cat. A (2/2)
Si definisce incertezza di categoria A la dispersione (prevista per il) del valor medio delle misure ripetute, calcolabile come
Nel caso di incertezza solo di categoria A, il risultato di misura è allora con una qualità della misura che migliora al crescere di n (l’incertezza diminuisce)

## Slide 24: Incertezza relativa
Parliamo di incertezza relativa quando normalizziamo il valore della incertezza tipo al valore di misura
[1] numero puro!
Incertezze relative anche di grandezze diverse (non omogenee) possono essere confrontate direttamente fra loro (v. campioni primari Cap. 1).
L'inc. rel. indica, indipendentemente dal valore e tipo del misurando, il grado di (non) conoscenza che abbiamo raggiunto sul valore di misura

## Slide 25: Incertezza estesa
Quando si vuole definire un intervallo di valori, attorno al valore di misura , “all’interno del quale si ritiene che il misurando debba cadere con un certo livello di confidenza (probabilità P, anche >68%)”, si utilizza l’incertezza estesa
k fattore di copertura
valori tipici k = “1”; 2; 3
( 68%; 95%; 99.7%)

## Slide 26: Cifre significative per l’incertezza
L’incertezza si esprime con una o al più due cifre significative (è una Norma internazionale)
Esiste anche un’incertezza dell’incertezza e di solito non ha alcun senso impiegare più di due cifre significative per u(x)
Nell’arrotondamento di un’incertezza a 1 cifra si deve sempre arrotondare per eccesso a meno che l’arrotondamento per difetto non comporti un errore inferiore al 5% del valore Arrotondando l’INC a 2 cifre vanno bene gli arrotondamenti usuali dei numeri (tutti quelli per difetto sono sempre <5%)
Nei calcoli e passaggi intermedi, conviene conservare anche più di due cifre significative

## Slide 27: Arrotondamenti INC a una cifra
Arrotondando l’INC a una sola cifra, sono possibili questi 20 arrotondamenti per difetto:
Tutti gli altri 70 arrotondamenti, da 2 a 1 cifra, devono essere effettuati per eccesso
“Solo” 20 casi su 90 si arrotondano per difetto (70 su 90 per eccesso)…
Se, senza riflettere, arrotondo per eccesso, che probabilità ho di “azzeccare”?
Inoltre, su una INC è più grave… errare in eccesso o in difetto?
Usando 2 cifre l’arrotondamento è molto semplice (‘’5 in su e <5 in giù’’)

## Slide 28: Esercizio: calcolo inc. cat. A (1/5)
Si dispone di n = 10 misure ripetute Vk di una tensione incognita V
Calcolare V e uA(V)
k [1] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Vk [V] | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7

## Slide 29: Esercizio: calcolo inc. cat. A (2/5)
1a
2a
3a

## Slide 30: Esercizio: calcolo inc. cat. A (3/5)
2a espressione per uA(V)
Calcoliamo prima gli scarti
 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0
per poi ricavare

## Slide 31: Esercizio: calcolo inc. cat. A (4/5)
3a espressione per uA(V)
si calcola e

## Slide 32: Esercizio: calcolo inc. cat. A (5/5)
1a espressione per uA(V) =
dobbiamo prima conoscere o calcolare la radice della varianza campionaria (dev.st. camp.)
s(V) = 1.1547 V e poi dividere per
Volendo una cifra, di certo 0.37 V  0.4 V ma se fosse stato 0.33 V sarebbe  0.3 V o  0.4 V ???

## Slide 33: Cifre significative per il risultato di una misura
Con i numeri dell’esercizio precedente: V = 7.00 V 0.37 V o meglio V = 7.00(37) V
o anche, in modo più approssimato (INC 1 cifra): V = 7.0 V 0.4 V o meglio V = 7.0(4) V
Altro esempio: =5289 V e u(V)=300 V=3.0×102 V V = 5290 V 300 V =529(30)×101 V=5.29(30) kV
o anche, in modo più approssimato ma rapido: V = (5.3 0.3) kV = 5.3(3) kV
E se fosse u(V)=0.37 V come nel caso precedente? V = 5289.00 V 0.37 V o meglio V = 5289.00(37) V

## Slide 34: Incertezza di categoria B
Si basa sulla definizione “a priori” di un opportuno intervallo di valori entro il quale si suppone debbano cadere i valori del misurando (con una data probabilità P)
Es. Vrete

## Slide 35: Parametri dell’intervallo
L’intervallo fissato è tipicamente centrato attorno al valor medio
e ha una piena larghezza
Alla larghezza x dell’intervallo sarà legata l’incertezza della misura
Si associa all’intervallo una probabilità P (ad esempio con distribuzione normale) oppure una PDF specifica e si fanno i conti

## Slide 36: Stima dell’incertezza di categoria B
1) definito un intervallo di categoria B 2) si associa una densità di probabilità (PDF) 3) di questa si calcolano media, varianza e deviazione standard
3 PASSI:
(1) (2) (3)

## Slide 37: Esempi di PDF comuni
uniforme triangolare
a “U” gaussiana

## Slide 38: Scelta di intervallo e PDF
Tanto la larghezza dell’intervallo quanto la PDF ad esso associata si scelgono sulla base di:
precedenti conoscenze o dati di misura
esperienza sul comportamento del misurando
specifiche da parte dei costruttori di materiali e strumenti coinvolti nella misura
dati di calibrazioni
informazioni da articoli scientifici/tecnici
incertezza sui parametri di riferimento (presa dai manuali o da altre fonti)

## Slide 39: Stima di uB(x)
Quando si dispone di una PDF per la grandezza x, è possibile calcolare µ(x) e  (x) che danno, rispettivamente, il valore di misura e la sua incertezza:

## Slide 40: PDF più comuni

## Slide 41: PDF normale
Già si dispone di µ(x) e  (x) dalla espressione della PDF. Spesso occorre ricordare che:
1σ level: P [ µ- ≤ x ≤ µ+ ] ≈ 68.3%
2σ level: P [ µ-2 ≤ x ≤ µ+2 ] ≈ 95.5%
3σ level: P [µ -3 ≤ x ≤ µ+3 ] ≈ 99.7%
o anche usare valori tabulati di P ( m-x, m+x ) per F (x) o F(z=[x-m]/s) così da ricavare s

## Slide 42: PDF uniforme (1/2)
p(x) =
0 x < a0 – a
1/2a a0 – a ≤ x ≤ a0 + a
0 x > a0 + a
{
E’ immediato verificare che:
Δx = 2a piena larghezza

## Slide 43: PDF uniforme (2/2)

## Slide 44: PDF triangolare
A pari larghezza x, si ha naturalmente che uB,triangolare(x)= < uB,uniforme(x)=
infatti la PDFTRI è "meno dispersa" della PDFUNI
Δx = 2a piena larghezza

## Slide 45: Altri metodi di stima di uB(x)
Si calcola uB(x) partendo dalla conoscenza di un
intervallo di confidenza con probabilità P:
si usa PDF normale con confidenza P, centrata sul valore centrale dell'intervallo, e si stima
uB(x) =  (x)=x
Si calcola uB(x) partendo da conoscenza di una
INCERTEZZA ESTESA (UB = k uB):
già si conosce il fattore di copertura k
e quindi si ricava uB(x)=UB(x)/k
Es. Vrete o hstudente
Es. Tstanza ( k = 2 o 3 )

## Slide 46: Misure dirette e indirette
MISURE DIRETTE:
y = x e.g.: misura di V con un voltmetro
u2C = u2A + u2B Incertezza Composta
MISURE INDIRETTE:
y = f (x1, x2, …, xN)
P = R I2 misura ottenuta da R e I (no wattmetro)
P = R0[1 +  (T - T0)]I2 = f (I, R0, , T, T0)
INC = ???

## Slide 47: Misure indirette (definizioni)
Misurando Y = f (X1, X2, …, XN) ricavato "indirettamente" dalla conoscenza di N altre grandezze (parametri di ingresso)
La funzione f (Xi) prende il nome di relazione funzionale (equazione della misura)
Naturalmente dalla conoscenza dei valori degli ingressi è possibile ricavare il valore dell'uscita: y=f(xi)
Y e Xi sono le variabili mentre y e xi i valori
Saranno invece le incertezze degli ingressi, opportunamente "combinate", a fornire l'incertezza dell'uscita: uC(y)=[u(xi);f()]

## Slide 48: INC composta uC in misure ind. (1/5)
è possibile sviluppare in serie di Taylor (1° ordine) la relazione funzionale f :
In un intorno del valore di misura (punto di lavoro)
Valori della relazione funz. (equazione della misura)
y = f ( x1, x2, …, xN )
Scarto dell’uscita dal suo valor medio  …

## Slide 49: INC composta uC in misure ind. (2/5)
Definiamo coefficienti di sensibilità
ci è una “pendenza” che sta a indicare come varia il misurando Y (uscita) per una variazione del parametro Xi di ingresso
le derivate parziali prime della relazione funzionale rispetto alla variabile xi
coeff. "costante"
una volta stabilito
il punto di lavoro

## Slide 50: INC composta uC in misure ind. (3/5)

## Slide 51: INC composta uC in misure ind. (4/5)
COVARIANZA tra xi e xj
VARIANZA o INCERTEZZA2

## Slide 52: Sommatorie dei prodotti degli scarti
Diagonale: VARIANZE ii
D
TA
TB
Triangoli: COVARIANZE ij

## Slide 53: INC composta uC in misure ind. (5/5)
Somma pesata, con pesi ci2, delle incertezze2 (varianze) degli ingressi xi più la somma dei termini di covarianza, sempre pesati con le derivate prime ci e cj della relazione funzionale
( espressione con le covarianze )

## Slide 54: Risultato della misura
Il valore di misura della grandezza Y è:
con una incertezza composta:
In generale ciascuna incertezza u(xi) è:

## Slide 55: Coefficienti di correlazione
xi e xj statisticamente indipendenti
Utilizzando la definizione di rij, si può scrivere:
( espressione con i coefficienti di correlazione )
INC dell'uscita si ricava da INC ingressi e da f o ci (… e rij)
STAT.

## Slide 56: Misure statisticamente indipendenti
Nel caso di variabili d’ingresso statisticamente indipendenti, tutti i termini di covarianza e i coefficienti di correlazione sono nulli (rij  0 tra le variabili xi e xj con xi ≠ xj) e pertanto:
combinazione di varianze
somma pesata

## Slide 57: Casi particolari di rel. funzionali (1/3)
Casi particolari di relazioni funzionali per variabili d’ingresso Xi statist. indipendenti
Misurando somma o differenza delle xi :
Se inoltre ni = 1 per ogni i, cioè la relazione funzionale è una somma e differenza semplice:

## Slide 58: Casi particolari di rel. funzionali (2/3)
Misurando prodotto o rapporto delle xi :

## Slide 59: Casi particolari di rel. funzionali (3/3)
Misurando prodotto o rapporto delle xi :
Se inoltre ni = ± 1 per ogni i, cioè se la relazione funzionale è espressa da prodotti e rapporti semplici, si ottiene:
’’contano solo gli ingressi con incertezza rel. più grossa’’

## Slide 60: Esercizio: legge dei gas perfetti (1/4)
Relazione funzionale
u(R) “=“ 0 (0!!!)
n = 2 mol ur(n) = 10-6
T = 300 K u(T) = 0.1 K
V = 1 m3 da V = L3 e L = 1 m ± 1 mm
Ricavare la misura di p (valore e inc. tipo e u.m.)

## Slide 61: Esercizio: legge dei gas perfetti (2/4)
Conoscendo tutte le variabili/grandezze d'ingresso (valore e incertezza) possiamo calcolare l'INC della uscita misurata indirettamente
V = L3

## Slide 62: Esercizio: legge dei gas perfetti (3/4)

## Slide 63: Esercizio: legge dei gas perfetti (4/4)
p = 4986 Pa 15 Pa = 4986(15) Pa = 4.99(2) kPa

## Slide 64: Esercizio: circuito elettrico (1/11)
Calcolo dell’incertezza composta in una misura indiretta su un circuito elettrico
Ricavare la misura di R2 (valore e inc. tipo e u.m.)

## Slide 65: Esercizio: circuito elettrico (2/11)
VG è data pari a +12 V e U(VG) = 10 mV k = 2
RG è nota attraverso 10 letture ripetute RG,k ,
V = 7.77 V letta con un voltmetro a 3 ½ cifre,
con ± 19.99 V di dinamica, e “ideale” (solo
errore di quantizzazione)

## Slide 66: Esercizio: circuito elettrico (3/11)
Calcolare l’incertezza assoluta e relativa di tutti i parametri coinvolti nella misura
2) Calcolare R2, la sua incertezza e la sua incertezza relativa ( u(R2) e ur(R2) )
3) Quali parametri sono determinanti e quali sono trascurabili per il calcolo di u(R2) ?

## Slide 67: Esercizio: circuito elettrico (4/11)
descrizione analitica del fenomeno fisico in esame
relazione funzionale

## Slide 68: Esercizio: circuito elettrico (5/11)
coeff. di sensibilità: dice come varia f, ossia R2 , al variare di uno specifico parametro di dipendenza (xi)

## Slide 69: Esercizio: circuito elettrico (6/11)
1)

## Slide 70: Esercizio: circuito elettrico (7/13)

## Slide 71: Esercizio: circuito elettrico (8/11)

## Slide 72: Esercizio: circuito elettrico (9/11)
2)

## Slide 73: Esercizio: circuito elettrico (10/11)
R2 = 1928   12  = 1928(12) 

## Slide 74: Esercizio: circuito elettrico (11/11)
3)
Le incertezze associate a RG e R1 danno il maggior contributo all’incertezza di R2 (circa in parti uguali)
Invece l’incertezza u(V) sulla tensione letta dal voltmetro e così pure l’incertezza u(VG) sulla tensione del generatore contribuiscono in modo quasi trascurabile (circa 1/35 e circa 1/30, rispettivamente, dell’incertezza totale)

## Slide 75: Esercizio: circuito elettrico ??? (1/2)
per sostituzione, definiamo:
relazione funzionale
ottenendo la “nuova equazione della misura”:
espressa come produttoria semplice (esponenti unitari) di 3 soli ingressi
…ma V e VD dipendono entrambi da V

## Slide 76: Esercizio: circuito elettrico ??? (2/2)
Calcoliamo "trascurando le correlazioni" :
R2 = 1928   12  = 1928(12) 
La soluzione coincide con la precedente ma in realtà è scorretta…

## Slide 77: Pb. ESE circuito elettrico (1/6)
Pb.: nella nuova equazione per sostituzione:
di fatto le variabili/ingressi V e VD=VG-V dipendendo entrambe da V e sono correlate!
Nel caso specifico calcolato in precedenza, con i valori delle incertezze sulle tensioni sostanzialmente trascurabili rispetto alle incertezze sulle resistenze, l’incertezza finale era praticamente solo funzione delle incertezze sulle resistenze e non di quelle sulle tensioni. Allora, avere trascurato la correlazione tra V e VD , che è un errore, non aveva portato a conseguenze sul risultato. Tuttavia …

## Slide 78: Pb. ESE circuito elettrico (2/6)
… nel medesimo esercizio proviamo a incrementare i valori delle incertezze sulle tensioni ( ad es. prendiamo u’(VG)=20u(VG)=100 mV e u’(V)=80u(V)=0.23 V ) e ripetiamo i calcoli. Naturalmente R’2= R2 = 1928.7  Con il metodo generale, che rimane corretto, otteniamo una incertezza u’GEN(R2) diversa da quella che otteniamo con il metodo per sostituzione u’SOST(R2) e che evidentemente è errata dato che non si è tenuto conto della correlazione tra i due ingressi V e VD:
u’SOST(R2) = 120 W  u’GEN(R2) = 170 W
L’incertezza di R2, ottenuta dalla formula per sostituzione ma trascurando erroneamente le correlazioni, viene ad essere sottostimata. E’ scorretta in linea di principio e questa volta anche errata come valore.

## Slide 79: Pb. ESE circuito elettrico (3/6)
Nei due casi/metodi, GENerale e per SOSTituzione, calcoliamo:
qui si è tenuto conto di un coeff. di corr. tra V e VD

## Slide 80: Pb. ESE circuito elettrico (4/6)
Risistemando i termini nella seconda espressione, otteniamo:
e in termini di incertezze relative ed errore da correlazione:
adddendum dovuto alla correlazione

## Slide 81: Pb. ESE circuito elettrico (5/6)
per cui è possibilile ricavare:
che sostituendo i valori numerici porta a:
ed infine la covarianza non nulla è:

## Slide 82: Pb. ESE circuito elettrico (6/6)
Si osserva che essendo r(V,VD)<0 e (R2/VD)<0, l’addendum alla somma delle incertezze relative, dovuto alla correlazione tra le variabili di ingresso (V e VD), è di fatto un addendo positivo che, se trascurato, porta a sottostimare l’incertezza u(R2)
L’esercizio svolto mostra chiaramente quanto sia insidioso, e complesso, dover operare tenendo in conto le correlazioni tra le variabili di ingresso in una equazione della misura. Ove sussistano dubbi circa eventuali correlazioni tra ingressi, è necessario ricordare ed utilizzare la relazione generale:
oppure quando si utilizza la formula semplificata per ingressi indipendenti tale “ipotesi” deve essere chiaramente enunciata

## Slide 83: Compatibilità tra due misure x1 e x2
distanza tra i due risultati
“somma2 incertezze” associate alle due misure (anche INC estese)

## Slide 84: Media pesata
Media pesata tra misure compatibili: nel caso di N risultati di misura compatibili, indipendenti e normalmente distribuiti, la miglior stima della misura è
i pesi wi sono i reciproci delle varianze stimate, dunque indicano il grado di confidenza che abbiamo sugli xi : se u(xi) è basso la mis. è "credibile“ e allora il suo peso è alto

## Slide 85: Incertezza della media pesata
Sia la somma dei pesi, allora:
si ricava la media pesata
si ricava l’incertezza della media pesata

## Slide 86: Considerazioni sull’incertezza dell’incertezza e gradi di libertà
Ricordiamo che ogni stima di incertezza è a sua volta incerta e la bontà di questa stima è esprimibile attraverso il numero di gradi di libertà ( A = n - 1 per l’INC di Cat. A )
Anche nel caso di INC di Cat. B si può ‘’stimare’’, non calcolare secondo una formula predeterminata, il numero B di gradi di libertà della stima dell'INC (ricordando che è meglio sottostimare B piuttosto che sovrastimarlo)

## Slide 87: Stima dei gradi di libertà per l’incertezza di categoria B
Per l’INC di Cat. B si può avere nel caso migliore (e.g. INC di quantizzazione) B =  o nel caso più conservativo (worst case) B = 1
Il numero di gradi di libertà B deve essere stimato sulla base di quanto "si crede" alla stima di uB e alla luce dell'analogo significato di A=n-1 nel caso di uA per misure ripetute
(fare qualche esempio numerico)

## Slide 88: Significato del numero di gradi di libertà
Consideriamo un campione di n dati (misure ripetute). Di questo campione si può stimare la varianza e dev.st. del valor medio (incertezza della misura). Avendo operato su un campione casuale, anche la stima della dev.st. è un numero casuale che presenta una potenziale dispersione Il numero di gradi di libertà è un indicatore della possibile variabilità della nostra stima dell’incertezza:
si può dimostrare che
“qualità” della stima di INC
allora, e non solo per INCA, si ha

## Slide 89: Incertezza dell’incertezza e cifre significative per l’INC
 -1 è una indicatore dell’incertezza dell’incertezza  1/(2u2r) 1/u2r indica l’accuratezza della ns stima di INC
 alto INC(INC) bassa  basso INC(INC) alta
INC[INC(x)]=
ur[u(x)]  0.7  -1/2   -1/2  cifre per l’incertezza
ur[u(x)]  10-1 (   100 [50])  1 cifra
ur[u(x)]  10-2 (   10000 [5000])  2 cifre
ur[u(x)]  10-3 ( 1000000 [500000])  3 cifre (???)

## Slide 90: *Gradi di libertà per uC(y)
E' possibile dimostrare che il numero di gradi di libertà nC della stima uC(y) e l'incertezza alla quarta potenza [uC(y)]4 sono legati dalla relazione
che esprime [uC(y)]4/ nC come somma pesata, con i “soliti” coefficienti di sensibilità ci, degli analoghi rapporti (ui4/ni ) per gli ingressi
Come ricaviamo C per l’incertezza composta uC(y) di una misura indiretta y=f(x1, x2, …, xN)?

## Slide 91: *Formula di Welch-Satterthwaite per i gradi effettivi di libertàC = eff di uc(y)
inoltre C > i,min : è garantita una stima di INC composta comunque più affidabile della meno affidabile tra le stime di INC degli ingressi
Per un’incertezza composta uC(y) si avrà un numero di gradi effettivi di libertà

## Slide 92: Risultato (completo) di una Misura
RISULTATO = VALORE INCERTEZZASUL VALORE INCERTEZZASULL’INCERTEZZA e UNITA’ di MISURA
xMIS = xVAL xINC ; n
Esempi: m = 175.8 kg  6.2 kg ; n =200 m = 175.8(62) kg ; n 200 n =200  ur[u(m)]1/(2200)1/2=0.05  u[u(m)]0.31 kg0.3 kg
m = 176 kg  6 kg ; n =8 o m = 76(6) kg ; n 10 n =8  ur[u(m)]1/(28)1/2=0.25  u[u(m)]6 kg
RISULTATO = VALORE INCERTEZZASUL VALORE INCERTEZZASULL’INCERTEZZA e UNITA’ di MISURA

## Slide 93: Esercizio su compatibilità e media pesata (1/6)
Due differenti misure della stessa potenza a radiofrequenza, emessa da un telefono cellulare, vengono effettuate con strumenti diversi e in maniera del tutto indipendente
 La prima misura è analogica (“senza limiti di risoluzione”) ed è ricavata da letture ripetute (n=5) del misurando, che hanno fornito i valori:
P1,1=3.4 W P1,2=3.2 W P1,3=3 W P1,4=2.8 W P1,5=2.6 W
 La seconda misura è digitale, con un wattmetro ideale a 100 livelli e portata 20 W, e ha fornito una lettura P2 = 3.2 W
a) Calcolare i due valori di misura, P1 e P2, e le corrispondenti incertezze tipo (standard)
b) Valutare la compatibilità tre i due risultati di misura, in particolar modo per fattori di copertura k pari a 1, 2, e 3
c) Ricavare la miglior stima per il valore della potenza misurata e la sua incertezza tipo u(P)

## Slide 94: Esercizio su compatibilità e media pesata (2/6)
P2 = 3.2 W da una misura digitale con risoluzione P2= =0.2 W
(passo di quantizzazione)
u(P2) =  0.058 W  0.06 W (incertezza di quantizzazione)
a) P1= =3 W ricavata come media campionaria:
u(P1) = =
= = W = W = 0.1 W  0.14 W

## Slide 95: Esercizio su compatibilità e media pesata (3/6)
Sostituendo i valori numerici si ha
0.2 W  k  k  0.1523 W  k  (0.2/0.1523) = 1.31
Pertanto, le due misure sono compatibili per k = 2, e ovviamente anche per k = 3, ma non sono compatibili per k = 1
b) Per verificare la compatibilità tra le due misure indipendenti si deve valutare la disuguaglianza
con k fattore di copertura (il termine di covarianza non compare essendo per ipotesi le due misure statisticamente indipendenti)

## Slide 96: Esercizio su compatibilità e media pesata (4/6)
Interpretazione grafica della compatibilità tra le due misure
PDF
Potenza misurata (W)
P1= 3.00 ± 0.14 W
P2= 3.20 ± 0.06 W
(W-1)

## Slide 97: Esercizio su compatibilità e media pesata (5/6)
Potenza misurata (W)
Interpretazione grafica della compatibilità tra le due misure
triangolo rett. con cateti ku1 e ku2 e ipotenusa che “copre” d
PDF
P1= 3.00 ± 0.14 W
P2= 3.20 ± 0.06 W
(W-1)
P2-P1=0.2 W
u(P1)=0.14 W
u(P2)=0.06 W
[u2(P1)+u2(P2)]0.5=0.16 W
2u(P1)=0.28 W
2[u2(P1)+u2(P2)]0.5=0.31 W
2u(P2)=0.12 W
d2-1  dcomp,k=1 ...NO!
d2-1  dcomp,k=2 ...SI!

## Slide 98: Commento su distanza e compatibilità
Disponendo di due misure m1±u(m1) e m2±u(m2),
dunque poste a distanza d=│m1-m2│,
NON si può avere compatibilità se la distanza d tra i due valori di misura è maggiore della somma delle due INC estese (per un fattore di copertura k):
per k=1 se d > 1[ u(m1)+u(m2) ]
per k=2 se d > 2[ u(m1)+u(m2) ]
per k=3 se d > 3[ u(m1)+u(m2) ]
Se la distanza tra le due misure è superiore alla somma delle due incertezze (moltiplicata per k), allora non si può avere compatibilità (con fattore di copertura k)
In generale: “Se d > U1+U2  NO Comp.” (U=ku) (se invece d < U1+U2 occorre valutare con la formula generale)
perché d 2 > [ u1+u2 ]2 > u12+u22
essendo u12+u22+2 u1u2 > u12+u22
e dunque d > [ u12+u22 ]1/2 (  incomp.)
Ogniqualvolta la distanza tra le misure è “molto maggiore” della somma delle incertezze allora non si ha compatibilità

## Slide 99: Esercizio su compatibilità e media pesata (6/6)
c) Ritenendo accettabile la condizione di compatibilità trovata con k = 2, possiamo calcolare la miglior stima della potenza P misurata, ricorrendo al criterio della media pesata tra le misure compatibili:
Per cui P = 3.171(53) W o anche P = 3.17(6) W è il risultato della misura
L' incertezza della media pesata è:
Naturalmente PMP è più vicino a P2 piuttosto che a P1 essendo u(P2)<u(P1)
Naturalmente u(PMP) è inferiore sia a u(P1)=140 mW che a u(P2)=60 mW
(( si provino a stimare i g.d.l. ))

## Slide 100
CAP. 2 – “COSE DA SAPERE”
Approccio statistico e INC di misura parametri media e dev.st., metodi di stima A e B
INC di categoria A significato e formule per varianza campionaria del valor medio di misure ripetute
INC di categoria B
stima di varianze da intervalli di confidenza, INC di quantizzazione (misure digitali)

## Slide 101
CAP. 2 – “COSE DA SAPERE”
INC relativa e INC estesa definizioni, significato, utilità
Espressione dell’INC arrotondamenti a 2 e 1 cifra, notazione compatta
INC composta in misure indirette
modello matematico, coeff. di sensibilità, somma di varianze e di covarianze, coeff. di correlazione, ingressi indipendenti, MIS produttoria e INC relative

## Slide 102
CAP. 2 – “COSE DA SAPERE”
Compatibilità tra misure criterio di compatibilità, media pesata e INC MP tra misure compatibili
INC dell’INC e gradi di libertà significato, espressioni, legame tra n e ur, g.d.l. in misura indiretta (Welch-Satterthwaite)

## Slide 103: Esercizio su INC e media pesata (1/14)

## Slide 104: Esercizio su INC e media pesata (2/14)

## Slide 105: Esercizio su INC e media pesata (3/14)

## Slide 106: Esercizio su INC e media pesata (4/14)

## Slide 107: Esercizio su INC e media pesata (5/14)

## Slide 108: Esercizio su INC e media pesata (6/14)
Incertezza sulla lunghezza L...

## Slide 109: Esercizio su INC e media pesata (7/14)

## Slide 110: Esercizio su INC e media pesata (8/14)

## Slide 111: Esercizio su INC e media pesata (9/14)

## Slide 112: Esercizio su INC e media pesata (10/14)
Per la compatibilità di T con L occorre un kT-L=2 mentre per la compatibilità di T con C occorre addirittura un kT-C=6.67 (troppo alto!)

## Slide 113: Esercizio su INC e media pesata (11/14)

## Slide 114: Esercizio su INC e media pesata (12/14)

## Slide 115: Esercizio su INC e media pesata (13/14)

## Slide 116: Esercizio su INC e media pesata (14/14)
F = (26 576.3 1.2) N = 26576(2)N