## Slide 1
VOLTMETRI DIGITALI E CONVERTITORI (D/A e A/D)
prof. Cesare Svelto

## Slide 2: Cosa sono gli ADC e DAC?
Analog to Digital Converter (ADC o convertitore A/D) è un dispositivo elettronico che consente di trasformare una tensione analogica in un valore numerico ad essa proporzionale: numero digitale in formato binario
Permette il passaggio dal mondo/segnale analogico al mondo/segnale digitale. Se la grandezza analogica da convertire in formato numerico non è una tensione, allora prima la si trasduce in un segnale di tensione
Digital to Analog Converter (DAC o convertitore D/A) trasforma un valore numerico d’ingresso in un’uscita analogica (tensione) ad esso proporzionale
Mondo fis./segn.Analogico  segn.Digitale/PC

## Slide 3: A cosa servono gli ADC e DAC?
Gli ADC consentono di fare misure di grandezze fisiche fornendo il valore misurato in formato numerico che è ‘’comodo’’ (da memorizzare, elaborare, trasferire a distanza, archiviare, etc.) grazie alle tecniche dell’Informatica
I DAC sono impiegati nell’industria e nei sistemi di controllo per produrre grandezze fisiche comandate direttamente da valori digitali (ottenuti con calcoli o previsioni di tipo teorico-numerico)
I moderni ADC fanno misure di elevata risoluzione e accuratezza (tanti bit e livelli) o anche permettono l’osservazione di segnali e fenomeni molto rapidi (elevata velocità e quindi banda passante)

## Slide 4: Convertitori D/A e A/D
convertitore
D/A
linee
digitali
linea
analogica
OUT
IN
n bit
N =2n
livelli
1 filo
la tensione vout è quantizzata
valore numerico
d'uscita
tensione
analogica
d'ingresso
convertitore
A/D
IN
OUT
range o dinamica
n bit o N livelli
V E L O C I T A’
numero
tensione

## Slide 5: Voltmetro o Convertitore A/D
E’ uno strumento che riceve in ingresso una tensione analogica e la “digitalizza” (discretizzando prima nel dominio del tempo e poi nel dominio dell’ampiezza):
In particolare, la quantizzazione nel dominio del tempo avviene con risoluzione TSa=1/fSa (o Tc=1/fc , periodo [s] e frequenza [Sa/s o Hz] di campionamento)
campionatore
Sample & Hold
discretizzazione nel tempo
quantizzatore
in ampiezza
discretizzazione in ampiezza
v(t)
v(tk)
vD(tk)
A D C o conv. A/D

## Slide 6: Discretizzazione nel tempo
La discretizzazione nel tempo avviene campionando la tensione (segnale) in istanti di tempo regolarmente spaziati di una distanza Tc periodo di campionamento ( fc=1/Tc frequenza di campionamento)
Dai soli campioni del segnale discretizzato nel tempo è possibile ricostruire l’andamento continuo senza perdita di informazione, purché vi sia campionamento corretto
0 1 2 3 … k … ( tk = kTc )
t
v
campioni
v(t)
T=Tc
deve essere “abbastanza piccolo”
v(tk)

## Slide 7: Campionamento di un segnale (1/3)
tra le repliche spettrali.
[[ Tc < 1/(2B) ]]

## Slide 8: Campionamento di un segnale (2/3)
fc / 2 viene detta frequenza di Nyquist e, una volta fissata la frequenza di campionamento, questa è la massima frequenza di segnale correttamente misurabile/ricostruibile per il segnale
campionamento corretto

## Slide 9: Campionamento di un segnale (3/3)
-fMax +fMax
-fMax +fMax
campionamento errato (sottocampionamento)

## Slide 10: Quantizzazione in ampiezza
La quantizzazione in ampiezza avviene suddividendo la dinamica D di misura (intervallo di valori di tensione analogica misurabili in ingresso) in N sottointervalli (livelli) di larghezza costante V=D/N (risoluzione)
A tutte le tensioni analogiche che cadono nell’intervallo i-esimo si associa un unico valore numerico: l’intero i-1 (da 0 a N-1 o altri valori numerici) che identifica l’intervallo in questione
D
1 2 3 … i … N-2 N-1 soglie
V=D/N
1 2 3 4 … i … N-2 N-1 N livelli
0 1 2 3 … i-1 … N-3 N-2 N-1
valore
numerico
attenzione a non confondere soglie/intervalli/livelli/passo di quantizzazione…

## Slide 11: Errori nei convertitori: quantizzazione
DV=(1/8)VFS
Caratteristica a passi uniformi e senza “traslazione di ½ bit”
quantizzazione semplice
quantizzazione per troncamento
quantizzazione per arrotondamento
CAR. IDEALE
CON QUANTIZZAZIONE IDEALE
ERRORE = VMISURATO-VVERO = VQUANTIZZATO-VANALOGICO

## Slide 12: Errori nei conv. A/D e D/A: offset
ADC DAC
Input
(V units)

## Slide 13: Errori nei convertitori: gain
ADC DAC
Input
(V units)

## Slide 14: Errori nei convertitori: DNL
ADC DAC
Differential Non-Linearity (non-linearità differenziale)

## Slide 15: Errori nei convertitori: INL
ADC DAC
Integral Non-Linearity (non-linearità integrale)

## Slide 16: Convertitore D/A
convertitore
D/A
linee
digitali
linea
analogica
OUT
IN
n bit
N =2n
livelli
1 filo
la tensione vout è quantizzata

## Slide 17: Convertitore D/A a rete di R (1/4)
Da un’unica tensione di riferimento costante (Vref) si prelevano n correnti pesate attraverso n interruttori (switch) S0, S1, … Sn-1 n = num. di bit
Su ciascuno switch Si è posta una resistenza ri=2(n-1)-iR
b0
b1
bn-2
bn

## Slide 18: Convertitore D/A a rete di R (2/4)
Gli switch si sono comandati dalle cifre binarie bi del numero da convertire in tensione, con pesi t.c.
b0 = LSB Least Significant Bit (iMIN e RMAX)
bn-1 = MSB Most Significant Bit (iMAX e RMIN)
L’operazionale serve da sommatore delle correnti pesate che passano attraverso gli switch e converte la corrente risultante io, attraverso la resistenza di feedback Rf, in un’uscita di tensione vo

## Slide 19: Convertitore D/A a rete di R (3/4)
Le correnti pesate sono
con i = 0, 1, … , n-1 (come i bit della parola numerica)
La corrente complessivamente passante dagli switch chiusi (Si è chiuso  posizione dx  quando bi=1) è
n bit
Imin

## Slide 20: Convertitore D/A a rete di R (4/4)
L’accuratezza del DAC dipende da Vref, dalle ri , e dalla qualità degli switch
I valori di tensione analogica vo in uscita, discreti e generati da valori digitali a n bit, avranno
incertezza
La tensione generata in uscita è
con k numero intero, compreso tra 0 e 2n-1
scegliendo Rf=R/2
V = vo,max / 2n = -Vref / 2n

## Slide 21: Voltmetri digitali (DVM) e DMM
DVM e DMM  DISPLAY DIGITALE
TIPI D'IMPIEGO: misure (V…, I,R,T,C,...) e acq. dati
CARATTERISTICHE:
numero di campi di misura (portata,range-dinamica),
numero di cifre decimali (m), numero di bit (n),
numero di livelli (N)
 RISOLUZIONE, ACCURATEZZA,
VELOCITA’ DI LETTURA
reiezione (insensibilità) al rumore di modo differenziale
MULTIMETRO
memorizzazione del dato/misura

## Slide 22: Tipi di voltmetri e Risoluzione
Voltmetri - DIFFERENZIALI
- INTEGRATORI ‘’mediano’’ Vx
OP-AMP come COMPARATORE o INTEGRATORE
RISOLUZIONE - dimensionale ΔV (V)
- adimensionale δ (1)
“parti per …”
e.g. 1 x 10-4
con N=10000
“cifre” e.g. 5 cifre
val. da 0 a 99999
m cifre decimali  N=10m
n bit  N=2n
m = log10(2n)=nlog10(2)0.3 n
La ½ cifra
decimale…

## Slide 23: Prestazioni dei voltmetri
VELOCITA’  ACCURATEZZA ~ costante
[letture/s] [1/incertezza] (voltmetro)
alta - bassa (flash a 8 bit)
media - media (approx. successive
a 10 – 16 bit)
bassa - alta (integratori
a 16 -26 bit)
GSa/s -  1/10-3 N=256
MSa/s -  1/10-5 N10 000
Sa/s - 1/10-7 N1 000 000

## Slide 24: (OP-AMP e) circuito Comparatore
V+
V-
VOUT
V+ > V-  VOUT = VHIGH = ‘’1’’ (liv. uscita ‘’alto’’)
V+ < V-  VOUT = VLOW = ‘’0’’ (liv. uscita ‘’basso’’)
il circuito comparatore collega il mondo analogico (uno/due ingressi analogici) con quello digitale (una uscita binaria: 0/1)
Comparatore di tensione: circuito a 3 terminali: 2 ingressi e 1 uscita
VOUT = A(V+ - V- )

## Slide 25: (OP-AMP e) circuito Integratore
Integratore di tensione: circuito a 2 terminali la cui uscita è proporzionale all’integrale dell’ingresso (entrambi riferiti a massa)
Ad es., una tensione continua viene trasformata in una rampa di tensione, una tensione cosinusoidale in una sinusoidale, etc..
VOUT
VIN

## Slide 26: Voltmetri differenziali (1/2)
Effettuano la misura di una tensione incognita Vx mediante il confronto “diretto” con una tensione di riferimento Vr disponibile internamente allo strumento
Vr è una tensione di riferimento variabile e per generarla si ricorre a un riferimento interno fisso: una tensione V0 di elevata accuratezza e stabilità
L’accuratezza di V0 e quindi di Vr si ripercuote sull’accuratezza dei singoli confronti e infine su quella della misura ("best" V0 è una pila Josephson)

## Slide 27: Voltmetri differenziali (2/2)
Schema di principio di un voltmetro differenziale
La ‘’transizione’’ avviene per
quando Vd = V+ - V- = 0
Vr viene variata su tutta D, da Vx, MIN a Vx, MAX , e si registra quel particolare valore Vr* per cui l’uscita del comparatore commuta di livello
Vr* viene quindi inviato al display del voltmetro

## Slide 28: *Voltmetro potenziometrico (1/2)
Vr=kV0 e Vr*= k*·V0=Vx
La risoluzione di misura dipende dalla risoluzione del divisore potenziometrico (e passo del motore)
Accuratezza: pot., comp., motore, indicatore, ...
"Sistema elettromeccanico servo-assistito"
BATT.
+


## Slide 29: *Voltmetro potenziometrico (2/2)
La sensibilità di misura viene aumentata
grazie all’amplificazione in ingresso (AMP)
consentendo di rivelare segnali Vx deboli, e piccole
variazioni DVx , con una minore dipendenza dal rumore del comparatore (COMP)
Caratteristiche generali:
 Risoluzione  bassa (2/3 cifre o 100/1000 liv.)
Velocità  bassa (poche letture/s)
 Costo  contenuto (~20 kLit.  10 €)
 Validità didattica!
Voltmetro elettromeccanico ("lento e inaccurato")
 oggi risulta praticamente in disuso

## Slide 30: Voltmetro Digitale o Convertitore A/D
valore numerico
d'uscita
tensione
analogica
d'ingresso
convertitore
A/D
IN
OUT
range o dinamica
n bit o N livelli

## Slide 31: Voltmetro a rampa analogica (1/6)
capacità Nc,max
E’ una versione a stato solido (molto più veloce e affidabile) del voltmetro potenziometrico.
La risoluzione è di 4 o 5 cifre (10 000 o 100 000 conteggi)
COMP. DI LIVELLO
CONTATORE DIGITALE
COMP. ZERO

## Slide 32: Voltmetro a rampa analogica (2/6)
costante
Trampa

## Slide 33: Voltmetro a rampa analogica (3/6)
Il segno di Vx si deduce da quale comparatore ( di livello’’-’’ o di zero’’+’’ ) scatta prima
ACCURATEZZA: dipende dalla linearità della rampa, dalla stabilità del clock (fc) e dal rumore e derive dei comparatori
Opera secondo una conversione tensione/tempo per cui la tensione Vx viene misurata contando un numero NC di periodi di clock, TC ,in un intervallo di tempo TG (che è proporzionale al modulo di Vx)

## Slide 34: Voltmetro a rampa analogica (4/6)
Misura per
conteggio
Errore di quantizz. = [0,1] conteggio
Incertezza = 1 conteggio /
Molte volte –nelle tecniche per conteggio- l’errore può essere solo positivo (approx. per eccesso), o solo negativo (approx. per difetto), risultando ad es. limitato nell’intervallo [0, Tc]
TG = NTc -e1 +e2
 2(TG) =  2(e1) +  2(e2)
u(TG)= (TG)= (Tc/ )
Altre volte, come qui, l’errore di quantizzazione si ha sia su TSTART che su TSTOP (INC cresce di )
e2
e1

## Slide 35: Voltmetro a rampa analogica (5/6)
La rampa analogica varia linearmente da –VM a +VM con periodo
Il tempo di misura è Tmis=Trampa (ms) (velocità o frequenza di lettura pari a frampa (kHz)
Per una lettura con risoluzione
dove Nc,max=N/2 è il massimo numero di conteggi del contatore (su dinamica unipolare), deve essere
tot. livelli sia pos.che neg.
capacità del contatore
come ricavabile da NTc=Trampa o meglio da (N/2)Tc=Trampa/2
fc = N  frampa = 2Nc,max  frampa 

## Slide 36: Voltmetro a rampa analogica (6/6)
RISOL.
CIFRE DECIMALI
BIT
La risoluzione migliora al crescere del rapporto fc / frampa
Conviene lavorare con fc alta, ma per una fc elevata occorre un contatore a “molte cifre” e “veloce”. Altri parametri:
liv.=N=2Nc,max
con p pendenza della rampa analogica: (V/s)
tempo misura
dinamica

## Slide 37: Misura di DT per conteggio
La misura di un intervallo di tempo DT è fatta con un contatore elettronico, che ‘’conta’’ la distanza temporale tra l’inizio tSTART e la fine tSTOP dell’intervallo, come multiplo intero NC di durate elementari TC (periodo del Clock)
Non sempre un t analogico cade esattamente su una transizione del clock: si ha una risoluzione finita TC a cui corrisponde una incertezza di quantizzazione uq(t) = TC /
tstart
tstop
t
DT
TC
DT = tSTOP – tSTART  NCTC
TC
clock con frequenza fC=1/TC
tSTART
tSTOP
t

## Slide 38: Incertezza nel conteggio di DT
Con una incertezza u(t)=uq(t) sia su tSTART che su tSTOP
l’incertezza complessiva su DT = TSTOP - TSTART è
u(DT) = [u2(tSTOP)+u2(tSTART)]1/2 = uq(t) = TC/
In generale, scegliendo il periodo di clock TC abbastanza breve, l’incertezza di misura dipenderà da altri fattori (molto più significativi della “piccola quantizzazione”): l’incertezza potrà dipendere da altri tipi di rumore, ad es. rumore di ampiezza, sempre presenti nel circuito di misura (circuito comparatore che determina gli istanti tSTART e tSTOP)
Se si fa partire il periodo TC del clock sincrono con tSTART , avremo u(tSTART)=0 e dunque u(DT) = u(tSTOP) = TC/
Potendo mediare su più ripetizioni della misura di DT, riusciamo a migliorare l’accuratezza (ma ‘’minore banda’’)

## Slide 39: Voltmetro - convertitore Flash (1/4)
E’ il più veloce convertitore A/D con Tmis  1 Tc raggiunge frequenze di conversione fino a 50 GSa/s
La complessità circuitale (e dunque il costo) cresce esponenzialmente con il numero di bit (come 2n) e quindi si lavora a bassa risoluzione:
solitamente n ~ 8 bit
A così elevate velocità di campionamento (alta banda di segnale e rumore) occorre tenere presente il numero di bit equivalenti…  non è opportuno salire con il numero di bit
esistono versioni anche a 10 e 12 bit

## Slide 40: Voltmetro - convertitore Flash (2/4)
I
N-1
soglie
N=2n Resistori
dinamica tra VREF e MASSA  unipolare!

## Slide 41: Voltmetro - convertitore Flash (3/4)
Con la rete di resistori a 3/2 R e R/2 la soglia del 1° livello viene dimezzata in ampiezza il che è utile per non avere offset nella caratteristica di conversione e per convertire segnali bipolari
i = 1, … N - 1
N - 1 soglie
N - 1 soglie
Primo e ultimo resistore diversi
come nel caso precedente
“centrate”
N resistori tutti uguali
DV
DV
1° ed N° livello sono disuniformi dagli altri
troncamento
arrotondamento

## Slide 42: Voltmetro - convertitore Flash (4/4)
E’ il convertitore A/D utilizzato negli oscilloscopi digitali dove la risoluzione modesta non è un fattore limitante mentre la velocità è essenziale
La dinamica di misura viene suddivisa in N = 2n livelli equispaziati (ΔV = Vmax / 2n) utilizzando N – 1 = 2n – 1 soglie (e comparatori) confrontate in parallelo
Tipicamente si lavora con N=256 livelli (n=8 bit) e dunque la risoluzione relativa è  =1/256  410-3 (la ris. ass. dipende dalla dinamica adottata)
È usato per misure su segnali molto veloci (TLC, Fisica, ...) ma ottenendo accuratezza limitata
https://www.fujitsu.com/cn/en/Images/56G_ADC_FactSheet-en.pdf 56GSa/s 8-bit Analog-to-Digital Converter

## Slide 43: Esercizio (convertitore Flash)
Oscilloscopio digitale a larga banda
Dinamica D = ± 10 V n = 8 bit fsample = 1 GSa/s
mV
fx, max = fsample / 2 = 500 MHz
fx,max = ?
Oltre alla quantizzazione ci sarà anche un rumore elettronico et al. (v. bit equivalenti) e utot(V) sarà maggiore della sola uq(V)
http://www.intersil.com/content/intersil/en/tools/software-drivers/noise-estimating-calculators.html

## Slide 44
Con soli n confronti si ottiene una risoluzione  = 1/N = 1/2n
Voltmetro ad approssimazioni successive (1/6)
rampa digitale ”continua“ o a piccoli gradini
metodo delle bisezioni

## Slide 45: Voltmetro ad approssimazioni successive (2/6)
Convertitore D/A a n bit (  ”potenziometro” o gen. rampe”)
Comparatore e Logica di controllo (confronti)
Clock (temporizzazione del sistema)
SAR Successive Approximation Register (valori in prova)
Con un metodo di BISEZIONE si “provano” tutti
i bit (valore =1) a partire dal più significativo (MSB)
fino al bit meno significativo (LSB)
Ad ogni confronto con Vx si decide se mantenere
il bit a “1” o riportarlo a “0”
Uscita DAC:

## Slide 46
Approccio digitale al metodo potenziometrico
Voltmetro ad approssimazioni successive (3/6)
cicli di confronto

## Slide 47
La cifra meno significativa ha un PESO
ΔV = VFS / 2n ( N = 2n )
La cifra più significativa vale VFS / 2
Si eseguono “solo” n = log2 N confronti ciascuno di durata mTc con m tipicam. compreso tra 2 e 5
Il tempo di misura è prefissato, indip. da Vx, e vale Tmis = n Tconfr. = n (mTc)
Voltmetro ad approssimazioni successive (4/6)

## Slide 48
Il rumore differenziale può portare “istantaneamente” a errate decisioni sul singolo confronto e dunque a un errore di misura
Voltmetro ad approssimazioni successive (5/6)
caso
ideale

## Slide 49
Risoluzione effettiva (da 3 a 5 “cifre effettive”)
dipende dal rumore presente agli stadi di
ingresso del comparatore (non è sempre VFS / 2n...)
Accuratezza: dipende dal riferimento interno,
dalla qualità del DAC e dal rumore del comparatore
Voltmetro ad approssimazioni successive (6/6)
STATO DELL’ARTE (ADC veloci ad appr. succ.):
n [bit] 12 16 18 (5½ cifre)
Tmis [ns] 50 100 500
fmis [MSa/s] 20 10 (AD7626) 2 (AD7641)
N=4 096 N=65 536 N=262 144

## Slide 50: Prestazioni DVM ad approx. succ.
Questi voltmetri possono essere anche piuttosto veloci mantenendo una buona risoluzione
(e.g. nelle DAQ di LabGolgi, Tmis = 5 μs, ovvero fsample = 200 kSa/s con n = 12-16 bit)
Filtro passa-basso in ingresso per limitare le “errate decisioni” dovute al rumore elettronico presente in ingresso  si riduce anche la velocità di conversione

## Slide 51: Esercizio sul voltmetro ad approssimazioni successive
Dinamica 0 - 2 V n = 7 bit
fc = 1 MHz Tconfronto = 2 Tc
Ricavare il tempo di misura Tmis , il valore misurato Vmis e il suo errore percentuale rispetto a una tensione sotto misura di valore Vx = 1205 mV

## Slide 52: Soluzione (1/2)
b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

## Slide 53: Soluzione (2/2)
Con soli 7 bit si ha una risoluzione
Naturalmente Vx-Vmis < DV (1.875 mV<15.6 mV)
DV = D / 2n = (2 V)/(128) = 15.625 mV Nmis = Vx / DV  77.12  IntNmis = 77 Vmis = IntNmis  DV = 1.203 125 V

## Slide 54: Voltmetri a integrazione
Il valore di misura dipende dal segnale (tensione) in ingresso secondo una relazione integrale:
Calcoliamo la reiezione al disturbo in uno strumento a integrazione:
segnale + disturbo

## Slide 55: Esempio di reiezione al disturbo
Se è nota la frequenza del disturbo, può essere utile scegliere un TI opportuno In generale per "TI lungo" la reiezione al disturbo migliora

## Slide 56: [richiami] Funzioni trigonometriche
cos(x)=sin(x+/2)
sin(x)=cos(x-/2)

## Slide 57: [richiami] Formula di Eulero



## Slide 58: [richiami] Somme di seni e coseni
[ ‘’sommeprodotti’’:prostaferesi e ‘’sommeprodotti’’:Werner]
somma e differenza  prodotto modulazione
[ ‘sin’ e ‘cos’ di angoli somma e differenza ]

## Slide 59
Il disturbo misurato all’uscita dello strumento vale:
In uscita si avrà:
Immaginiamo che all’ingresso sia presente un disturbo sinusoidale del tipo:
con xp=2fdTI
Integrazione (caso particolare)
il disturbo misurato decresce come sinc(xp) al crescere di xp2fdTI
( )

## Slide 60
Integrazione (andamento sinc xp)
1/xp
sinc(xp /p)
2fdTI
TI =Td/2

## Slide 61: Integrazione (caso generale) (1/2)
Per brevità indicheremo T=TI e f=fd ma non necessariamente è T=1/f
Disturbo “sinusoidale qualsiasi” (con fase  arbitraria) su un intervallo di integrazione sempre TI ma centrato su “t0 qualsiasi”

## Slide 62: Integrazione (caso generale) (2/2)
ricordando
dove x = f T e F(t0,)=sin(2ft0+ ) con -1  F(t0,)  +1
il particolare valore di reiezione dipende anche da t0 e 
massimizzabile
con +1 (worst case)
fattore moltiplicativo, a seconda di t0 e , limitato tra 1

## Slide 63
Integrazione (dist.misurato/dist.)
1/(pfT)
sin(pfT)/(pfT)
fT
Vd,m
Vd,0
TI =Td

## Slide 64: *Integrazione (generale vs particolare)
Se nel caso generale scegliamo t0 = T/2 e φ = /2
allora GENERALE  PARTICOLARE
essendo
In ogni caso, potendo lavorare con TI=T=1/f =1/fd o anche con TI=m(1/fd )=mTd , con m intero, si ottiene, idealmente, una completa eliminazione del disturbo essendo Vd,m(TI=m1/f )0
Naturalmente, questo è possibile solo a patto di conoscere bene il valore della frequenza f del disturbo

## Slide 65: Integrazione (disturbo min e max)
x = f T
F(t0,)=sin(2ft0+)
Mentre sin(x)/x dipende dal prodotto ( f T ), variare t0 e φ vuole dire scegliere una diversa fase per l’onda sinusoidale di disturbo e dunque un particolare valore [-1,+1] per la funzione F(t0, φ)
Scegliendo una fase opportuna per il disturbo (o meglio per la finestra di integrazione) si può sempre ottenere F(t0,)=sin(2ft0+)=0 e dunque il valore “minimo” per il disturbo integrato che è Vd,m,min=0. Invece, senza alcun controllo sulla fase/finestra, nel caso peggiore, ossia per F(t0,)=sin(2ft0+)=1, il disturbo residuo "massimo" è
Attenuazione A  fT sul disturbo Vd,0: A >> 1 se T >> 1/f o f >>1/T

## Slide 66: Integrazione (disturbo efficace)
Per φ variabile casuale con φ  [-, ]
F=<F> = 0
F2=<F2> = ½ 
x = f T
F(t0,)=sin(2ft0+)
Mentre sin(x)/x dipende dal prodotto (f T), i parametri t0 e φ possono essere considerati come variabili casuali
Lavorando a f e T fissati, e facendo variare arbitrariamente φ e/o t0, si ottiene per il disturbo integrato un “valore efficace”
Anche per "t0 casuale" si ricava u(F)=1/

## Slide 67: Integrazione (trasmissione e reiezione)
La trasmissione (t) e la reiezione (r) del disturbo, in ampiezza, saranno ‘’al più’’ o ‘’almeno’’:
La reiezione cresce (tendenzialmente) al crescere di x e dunque di fd e TI e inoltre r   se fd TI = m
x = f T= fd TI

## Slide 68: Integrazione (reiezione in potenza)
La reiezione in potenza al disturbo sarà data da:
che in scala logaritmica diventa:
La trasmissione in potenza del disturbo è:
vorremmo avere ‘’R molto grande’’

## Slide 69: Andamenti di trasmissione e reiezione
il 2° grafico è "un po’ qualitativo"... perché?
x = f T
Ovviamente per f=fd fissata, i diagrammi restano validi in funzione di T=TI variabile, su un asse X temporale secondo formule
QUIZ:
RdB
+
TdB
=
??? dB
attenzione alle scale lin e log e alle differenze
0 dB

## Slide 70: Voltmetro a doppia rampa (1/5)
Conversione tensione-tempo e misura di DTG=TD(OWN)
(come nel voltmetro a rampa analogica)
2 Fasi Rampe

CLOCK ( fC, TC)
GATE
LOGICA DI CONTROLLO
CONTATORE
DISPLAY
VOUT =VC
VIN
+
-
0 V
VR
SWITCH
Vx
Integratore
Comparatore di zero
Riferi- mento

## Slide 71: Voltmetro a doppia rampa (2/5)
L’integratore invertente integra con costante  =1/RC=1/ (s-1) le tensioni d’ingresso e produce in uscita rampe di tensione con pendenza opposta al segno della tensione costante d’ingresso

## Slide 72: Voltmetro a doppia rampa (3/5)
TU = NUTC = cost. è fissato
var.
cost. sensibilità
var.
misuro Vx con il numero di conteggi ND
Tmis = TU + TD varia con TD (che varia prop. a Vx)  Tmis,min dipende da Vx (era cost. in rampa analogica, flash e approx. succ.)
sensibilità
è proprio il tempo di integrazione TI
-VxTU = VRTD
TU e TD contati con lo stesso clock (TC) TU prefissato ma TD variabile (misura)

## Slide 73: Voltmetro a doppia rampa (4/5)
Pb. Instabilità di frequenza del clock in Tmis (con Tmis  1 s)
Misura teoricamente insensibile a valori, e incertezze, di R e C ( =1/RC) e altri parametri strumentali ( fc e Tc )
che pesano allo stesso modo su rampa di salita e di discesa
naturalmente l’INC di VR si trasferisce 1:1 sull’INC di Vx

## Slide 74: Voltmetro a doppia rampa (5/5)
L’INC di quantizzazione si può vedere sulla misura di TD con risoluzione TD=TC o anche sulla misura di ND, con risoluzione ND=1
Come nel caso del voltmetro a rampa analogica, essendo la misura effettuata per conteggio, ci sarà sempre un errore e un’incertezza di quantizzazione
Incertezza = 1 conteggio / (sPDF-unif.)
SNV = Vx/ND e SNV = Vx,max/ND,max = V SNV =Vx,min/ND,min = V/1
Dunque sensibilità, e risol. e INCq, dipendono da: “portata del voltmetro” (Vx,max) e “capacità del conteggio” (ND,max)
TD e ND sono “troncati”
TD
ND
la sensibilità coincide con la risoluzione

## Slide 75: Valore limite per l’incertezza
Come visto l’INC di VR si trasferisce 1:1 sull’INC di Vx
Da Vx= -VR ND/NU ed essendo ur(NU)=0 si ottiene
Poiché il valore limite per ur(VR) è 210-7 si deduce che il migliore DVM può avere 6½ cifre (significative!!!): Nmax5106 (n=log2Nmax22 bit … equivalenti!!!)
Per ND>> 1/ur(VR) si ha ur(ND)<<ur(VR)  ur(Vx)  ur(VR)
LIMITE ULTIMO DI INC. DELLA MISURA

## Slide 76: Voltmetro a doppia rampa (esercizio)
 NU = TI/TC = TI fC = 105 (5 cifre di conteggio)
n=16 bit  N=ND,max=216=65 536 livelli (4½ cifre) [misura unipolare] con misura bipolare: 1 bit di segno (+/-) e 15 bit su dinamica pos./neg. ND,max=215=32768 liv.
 TD,max = ND,maxTC= 65 536 µs  65 ms
 Tmis,max = TI + TD,max  165 ms e quindi fmis=1/Tmis,max  6 Hz
Misura di tensione a 16 bit in presenza di disturbo a fdis = 50 Hz
TI = 100 ms con QUARZO a frequenza fC = 1 MHz [[ velocità di lettura fmis = ? ; cifre decimali Mcontatore = ? ]]
o in genere
qui TI=5Tdis=100 ms
Mcontatore = log10(max{NU, ND,max}) = log10(NU) = 5 cifre
Se Vx=4 V e D=20 V  V=? e ur(V)=?
V =20V/65536 0.3 mV u(V) =V/(12)1/2 88 V ur(V) =u(V)/Vx 2210-6
((  Ncontatore ≠ NADC ))
e se D=20 V ??
132.5 ms se bipolare

## Slide 77: Considerazione (sull’integrale)
Era stato scritto che
In realtà si misura non Vm ma un DTG=TD=
Ed è vero che il tempo misurato
In salita, sia il segnale Vx che il disturbo Vd vengono integrati per un tempo TI per poi ricavare la misura in maniera proporzionale all'integrale dei due
il voltmetro confronta, con una “differenza” o con metodo di zero l’integrale di Vx (VxTU) con l’integrale di VR (che vale VRTD)
non si ha però la divisione per TI (non è vero che è  1/TI)
Senza il disturbo │Vx TU │ - │VR TD│= 0

## Slide 78: *Circuito integratore con OP-AMP
L’impedenza complessa Z per un generico carico è
ZR=R per un resistore
ZC=1/jwC per un condensatore
ZL=jwL per un induttore
I=Vx /R corrente costante (fissata Vx) e dunque il condensatore si carica a corrente costante, con una tensione VOUT=VC che cresce linearmente nel tempo
Z1
Z2
VIN
VOUT = -Z2I = - VIN
Z2
Z1
Z1
Z2
VIN
(-VIN)

## Slide 79: *Voltmetro a doppia rampa con OP-AMP
Conversione tensione-tempo e misura di DTG
(come nel voltmetro a rampa analogica)
2 Fasi Rampe

## Slide 80: *Analogo meccanico del voltmetro a doppia rampa (misuratore di densità incognita rx di un liquido)
Si vuole misurare con precisione la densità (media) rx
in presenza di “fluttuazioni” r (t) = rx + rd,0 sin (2pfdt+f)
POMPA
r (t)
r R
Mx=MU
MR=MD

## Slide 81: *Analogo meccanico del voltmetro a doppia rampa (misuratore di densità incognita rx di un liquido)
MU = rx F TU e MD = r R F TD
ma MU - MD = 0 (metodo di zero)
r R è la densità di massa volumica (kg/dm3) “nota” di un liquido di riferimento: ad esempio r R = r H2O = 1 kg/dm3
r x è la densità incognita di un liquido (o sostanza)
si usa una “pompa volumetrica” che transita uguali quantità (volumi) di liquido (sostanza) nello stesso intervallo di tempo
Flusso costante F = DV / DT (l/h) o (dm3/h)
se si conta con un clock a frequenza abbastanza alta (o comunque su tempi di discesa lunghi) per cui ur(ND) diviene trascurabile
(la misura è indipendente sia da F che da TC)

## Slide 82: Bit equivalenti (1/7)
segnale s(t) = Vx  [-D/2, +D/2]
La dinamica di variazione del segnale è D=±D/2

D
D
D
dinamica del voltmetro

## Slide 83: Bit equivalenti (2/7)
Disponendo di un convertitore/voltmetro che quantizza il segnale s(t) mediante n bit, si avrà un PASSO DI QUANTIZZAZIONE Q = D/2n = DV Se D è la dinamica del segnale e anche del voltmetro, si ha una varianza (“incertezza di quantizzazione")
è possibile ricavare n (n° di bit) dal rapporto S/N (Signal/Noise)
per un quantizzatore ideale

## Slide 84: Bit equivalenti (3/7)

caso “ideale”
In un convertitore ideale
convertitore
reale
rumore
esterno
ma in un convertitore reale
rumore aggiunto
Nc = Nq + NA/D + Next > Nq

## Slide 85: Bit equivalenti (4/7)
Si definisce numero di bit equivalenti
rumore aggiunto
rumore complessivo del convertitore (quantizzazione + rumore aggiunto)

caso reale

## Slide 86: Bit equivalenti (5/7)
Per S/N basso, si perde 1 bit per un calo di S/N di un fattore 4 (-6 dB)
essendo
Esistono due condizioni limite per
“alto”
“basso”
rumore aggiunto
N=n2 rum. aggiunto
ci domandiamo se (n2 /q2 )=22n (N/S) sia << 1 o >> 1 ...
il numero di bit dipende solo dal rapporto segnale/rumore (S/N) (e non da n originario!!!!!)

## Slide 87: Bit equivalenti (6/7)
Log( )

## Slide 88: Bit equivalenti (7/7)
Perdendo un fattore 4 = 6 dB in S/N si perde 1 bit Per ogni fattore 2 = 3 dB, sempre perso in S/N, si perde invece ½ bit...
Se anziché perdere in S/N si guadagna in S/N (S/N aumenta), allora ‘’si guadagnano gli stessi incrementi in bit equivalenti’’ (+½ bit ogni 2 in S/N)
si ha con
Esercizio: in zona di S/N "basso", si passa da (S/N)1 a (S/N)2 perdendo 30 dB. Come diminuiscono i bit equivalenti?
infatti 1000210=45 e si perde 1 bit ogni fattore 4

## Slide 89: Rapporto S/N e bit equivalenti
In generale, dal numero di bit equivalenti ne e noto n del convertitore è possibile ricavare il rapporto S/N (con S=D2/12 e N=NAGG(IUNTO) )
quando ne è inferiore a n di almeno 3 bit
o anche con S’=Vs 2eff )

## Slide 90: Bit equivalenti (esempi)
Se il rumore aggiunto fosse tutto rumore elettronico d’ingresso, quanto varrebbe il suo valore efficace VN,rms? (con SNR=55 dB VN,rms=470 V) Quale sarebbe la densità spettrale di rumore in V/Hz1/2? (3.3 GHz8 V/Hz1/2)
9.1
53

## Slide 91: Digital Multi-Meter (DMM)
Strumento di misura per: tensione e corrente (DC e AC) resistenza, capacità, prova-transistor o diodi, temperatura, …

## Slide 92: Misure di V, I, R e display
VX=RXI
VR=RI
RX
R
I
I
I
1k
Vout= Vin(1000k/10M)=Vin/10
Vout
Vin
Vout
visualizzatore (a 3½ cifre)
2000 counts 3 Sa/s

## Slide 93: Uscita digitale e display a 7 segmenti
Comando del display con codifica BCD (Binary Coded Decimal) a 4 linee
DISPLAY a 7 segmenti
(per la singola cifra decimale)
Uscita digitale
di valore “5”
Ogni uscita quantizzata avrà una incertezza di quantizzazione (qui pari al valore dell’ultima cifra diviso per radice di 12):
in generale uq(V)=V/

## Slide 94
CAP. 5 – “COSE DA SAPERE”
Caratteristiche e impiego ADC e DAC valori pratici/realistici di num. bit e velocità
Schema e funz. DAC correnti pesate principio di funzionamento, schema, equazioni, caratteristiche, non -idealità
Grandezze significative ADC (e formule)
risoluzione (dim. e adim.), cifre, bit, livelli, valori; differenza tra voltmetri differenziali e integratori; numeri di bit e velocità nei casi pratici importanti

## Slide 95
CAP. 5 – “COSE DA SAPERE”
Schema e funz. ADC a rampa analogica principio di funzionamento, schema, equazioni, conversione tensione-tempo, contatore, caratteristiche
Schema e funz. ADC ad approx successive principio di funzionamento, schema, equazioni, metodo bisezione, assegnazione bit, caratteristiche
Schema e funz. ADC flash principio di funzionamento, schema, equazioni, soglie e comparatori, assegnazione bit, caratteristiche

## Slide 96
CAP. 5 – “COSE DA SAPERE”
Principio di integrazione misura del disturbo integrato, reiezione al disturbo, T(dB) e R(dB), calcoli di TIntegrazione per una data reiezione a una o più frequenze di disturbo
Schema e funz. ADC a doppia rampa principio di funzionamento, schema, equazioni, insensibilità ai parametri circuitali, contatore (bit e livelli, dinamica unipolare e bipolare), limite ultimo di accuratezza, tempo e velocità di lettura
Bit equivalenti teoria e formule per ne in funzione S/N, calcoli e grafici di ne in differenti condizioni di lavoro