## Slide 1
OSCILLOSCOPI funzionamento OSC ANALOGICO e SONDE
prof. Cesare Svelto
Notes: 1

## Slide 2
L’oscilloscopio (oscillografo)
E’ uno strumento di misura che consente la visualizzazione grafica dell’evoluzione temporale di un segnale di tensione (in ordinata o Asse Y) in funzione del tempo (in ascissa o Asse X)
Utilizzando scale calibrate e graduate, è possibile effettuare misure quantitative oltre che qualitative
Notes: 2

## Slide 3
Confronto tra Strumenti di Misura
VOLTMETRI
2) OSCILLOSCOPI
3) ANALIZZATORI DI SPETTRO
rms
Notes: 3

## Slide 4
Sezioni dell'Oscilloscopio
4 SEZIONI PRINCIPALI
Schermo e regolazione della traccia
2) Condizionamento e amplificazione verticale
(accoppiamenti e guadagni d’ingresso)
3) Sincronismo (trigger)
4) Base dei tempi (amplificazione orizzontale)
Notes: 4

## Slide 5
Funzioni delle 4 Sezioni
Schermo e regolazione della traccia
consente di visualizzare una traccia luminosa che evolve nel dominio del tempo (asse X) tenendo conto dei livelli di tensione (asse Y)
2) Condizionamento e amplificazione verticale
consente di accoppiare il segnale in DC o AC (o GND) e di scegliere il fattore di scala verticale AY=[V/DIV] per l’asse Y
3) Sincronismo (trigger)
consente di ‘’agganciare’’ un livello, con una data pendenza, sul segnale di trigger e da quel punto fa partire la visualizzazione
4) Base dei tempi (amplificazione orizzontale) consente di ‘’scansionare’’ la traccia da sx a dx lungo l’asse X e di scegliere il fattore di scala orizzontale AX=[s/DIV]
Notes: 5

## Slide 6
Pannello frontale
1)
2)
4)
3)
Notes: 6

## Slide 7: Tubo a raggi catodici (TRC o CRT)
Controllando le tensioni di deflessione, Vy e Vx , è possibile “disegnare” sullo schermo (PLOT X-Y) l’andamento dei segnali in funzione del tempo
Vx
Vy
X
Y
Notes: 7

## Slide 8
Tubo a raggi catodici (TRC o CRT)
Notes: 8

## Slide 9
YOUTUBE Videos on CRTs
Electrostatic deflection of cathode Rays
https://www.youtube.com/watch?v=Ne4ls1xEgiI
Incredible Homemade Cathode Ray Tube - Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=5-Bco8KRpmU
The Cathode Ray Tube "how it works“ Year 1943 16mm U.S. military training film
https://www.youtube.com/watch?v=GnZSopHjmYQ
Notes: 9

## Slide 10
Sensibilità e banda passante (1/3)
Considerando il caso di un segnale sinusoidale =2f applicato in tensione per la deflessione verticale:
come nel
voltmetro integratore
SEGNALE
DEFLESSIONE
SENSIBILITA’
B, L, d Vacc, t
Notes: 10

## Slide 11
Sensibilità e banda passante (2/3)
"0.7"
BANDA
UTILE
/2
0.64
-3 dB
Notes: 11

## Slide 12
Sensibilità e banda passante (3/3)
mentre
Banda passante e sensibilità sono requisiti contrastanti !!
“Banda utile” di lavoro per “misure non distorte”:
Frequenza massima di lavoro, BANDA, è fmax t.c. :
per cui l’ampiezza si riduce di
Notes: 12

## Slide 13
Condizionamento – ampl. verticale
k = 0.35 per f.d.t. a un polo
0.35 < k < 0.5 per f.d.t. a due poli
{
Tempo di salita dell'oscilloscopio (“risposta” Y):
(v. lucidi “Misure con l’Oscilloscopio”)
coupling
regolaz. scala vert.
adatt. imped.
guadagno fine e offset
rifasam. X-Y
100-400V alta banda
defl. Y carico C
Notes: 13

## Slide 14
Sincronismo (trigger)
EXT
1.
4.
2.
5.
SOURCE
6.
7.
3.
V
t
slope +
slope -
livello di trigger
Notes: 14

## Slide 15
Trigger: slope e rumore additivo
scelta della SLOPE del trigger e suo effetto
effetto del RUMORE
comp. OUT
trigger pulse
Notes: 15

## Slide 16
Base dei tempi (1/3)
Notes: 16

## Slide 17
Base dei tempi (2/3)
INTEGRATORE DI MILLER
È un amplificatore operazionale, in configurazione invertente, con un condensatore (C) in reazione e una resistenza (R) in ingresso
È comandato da una tensione d’ingresso costante (V) che produce una corrente costante I = V/R quindi ''integrata'' sul condensatore.
Si ottiene in uscita una rampa di tensione con pendenza regolabile variando il valore della costante di tempo RC (variando R e/o C a scatti)
Notes: 17

## Slide 18
Base dei tempi (3/3)
L’amplificazione orizzontale è legata alla pendenza della rampa X Ax p-1 Tx= (2Vp / p) Ax=Tx/10DIV = [s/DIV]
Durante il “ritorno” del pennello elettronico (tempo T2) un comando (unblanking, su VG di griglia) regola a zero l’intensità della traccia luminosa
"ritorno"
Rampa di deflessione X
Notes: 18

## Slide 19
Base dei tempi e trigger
Effetto del sincronismo sul segnale visualizzato
Il tempo T2 occorre per riportare il pennello elettronico da dx a sx lungo lo schermo (il cannone elettronico è spento  VU low)
Il tempo T3 di attesa, prima di partire con il disegno di una nuova traccia, dipende dal segnale d’ingresso (da quando si ri-verificherà una condizione di trigger utile; VU rimane low)
Unblanking signal
Timebase Ramp
Trigger
Impulse
Trigger Level
è basso quando il pennello è «blanked» o disattivato è alto quando il pennello è «un-blanked» o non-disattivato e dunque attivo
acceso
spento
Notes: 19

## Slide 20
Amplificatore verticale per traccia multipla
Serve a inviare più segnali di misura all’unico amplificatore verticale che comanda le placchette di deflessione Y
I commutatori C1 e C2 (interruttori) regolano quali canali andranno all’amplificatore verticale e secondo quale modalità temporale
Notes: 20

## Slide 21
Multitraccia: ALTERNATED e CHOPPED
Per segnali “lenti” è preferibile la modalità CHOPped (che mantiene le relazioni di fase); per segnali “veloci” è preferibile (o necessaria) la modalità ALTernated (non si deve vedere una traccia segmentata)
diverso asse dei tempi stesso asse dei tempi
(visualizzazione)
f < 100 kHz 
 f > 100 kHz
( se il segnale VB non è sincrono con VA, il segnale non-triggerato scorrerà in X sullo schermo )
Notes: 21

## Slide 22
Sonde d’ingresso (1/2)
Poiché l’impedenza d’ingresso è elevata, il segnale viene prelevato con un cavo schermato (e.g. coassiale) così da ridurre le interferenze esterne
Se il cavo di collegamento fa parte di una sonda è possibile compensare l’impedenza complessiva d’ingresso (sonda + oscilloscopio) , grazie alla capacità di compensazione Cs: di modo che l’attenuazione a tra Vin e V ’in sia puramente resistiva (indipendente dalla frequenza)
A causa della capacità del cavo (Cc) l’impedenza d’ingresso (da Vin) varia con la frequenza e cambia con il tipo/lunghezza di cavo
Zi= Ci //Cc //Ri
Zin= Ci //Ri
i
Zs= Cs //Rs
Notes: 22

## Slide 23
Sonde d’ingresso (2/2)
Durante la compensazione della sonda si varia la sua capacità d’ingresso Cs sino a ottenere un comportamento equalizzato in frequenza, ottenuto quando:
Tipicamente con Ri = 1 MΩ e Rs = 9 MΩ (sonda 10) si attenua il segnale di un fattore 10 e si ottiene Rin = 10 MΩ = 10 Ri
(aumenta l'impedenza d'ingresso!  e anche la banda!!  )
Esistono anche sonde 100 oppure sonde attive (con guadagno) o di corrente
Attenuazione:
Notes: 23

## Slide 24
Compensazione sonda (1/2)
Compensazione corretta: la forma d’onda visualizzata è effettivamente di tipo rettangolare
Sovracompensazione della sonda: il valore di Cs è troppo elevato e vengono poco attenuate le armoniche a più alta frequenza (PASSA-ALTO)
Notes: 24

## Slide 25
Compensazione sonda (2/2)
Sottocompensazione della sonda: il valore di Cs è troppo piccolo e vengono attenuate maggiormente le armoniche a più alta frequenza (PASSA-BASSO)
Notes: 25