## Slide 1
prof. Cesare Svelto
OSCILLOSCOPI DIGITALI

## Slide 2: Introduzione
Innovazione tecnologica: convertitori A/D, memorie a semiconduttore, microprocessori veloci, …
Principio di funzionamento: campionamento e conversione del segnale (sequenza campioni numerici), memorizzazione della sequenza, elaborazione e visualizzazione

OSCILLOSCOPI DIGITALI o DSO (Digital Storage Oscilloscope)

## Slide 3: 4 Sezioni o fasi di misura
1) Condizionamento analogico, campionamento e Conversione del segnale di misura (produzione sequenza numerica)
2) Memorizzazione dei campioni (salvataggio dati in memoria RAM)
4) Visualizzazione sullo schermo (oscillogramma del segnale sul display)
3) Elaborazione numerica (ricostruzione andamento segnale nel tempo)

## Slide 4: Schema a blocchi di un DSO
B
DISPLAY

1)2)3)4)
Conv., Mem., Elab., Visual.

## Slide 5: Elementi di novità
Disaccoppiamento temporale tra il segnale e la
visualizzazione (permesso dalla memorizzazione
dei campioni e "successiva visualizzazione") L'OSCILLOGRAMMA NON E' IN TEMPO REALE CON IL SEGNALE
Visualizzazione mediante display di tipo raster
(matrice bidimensionale di pixel)
Memoria RAM video (la “mappatura”
dell’immagine da realizzare ha una memoria dinamica dedicata)
Dispositivi Input/Output (I/O) per trasferimento
dati (stampante, plotter, memorie di massa, PC, rete
Internet); interfacce RS-232, GPIB, USB, TCP-IP

## Slide 6: Scansione linee/colonne dello schermo
Importante proprietà del display raster: il tempo necessario per tracciare l’immagine è indipendente dalla complessità dell’immagine

## Slide 7: Parametri della visualizzazione raster
Rinfresco quadro: il periodo di rinfresco, o tempo di
quadro (20 ms), deve essere più piccolo della somma
del tempo di persistenza dell’immagine sulla retina
con quello di fosforescenza dei fosfori: 0.110 ms
Risoluzione dello schermo: VGA (640 colonne verticali per 480 righe orizzontali, 307 200 pixel); vi sono oscilloscopi con risoluzioni più spinte
(800 x 600 o anche 1024 x 1024)
Requisiti di banda passante: una completa deflessione
orizz. avviene in un tempo di riga (20 ms/480  50 μs)
che è di 4 ordini di grandezza più lento del tempo
minimo di scansione (5 ns) dei più veloci CRT per OA

## Slide 8: Conv. DAC e amplificatori X – Y – Z
Z è il comando di intensità (griglia del CRT)
Visualizzazione con un CRT tradizionale (a controlli analogici e scansione di tipo X-Y vector)
Oscilloscopio a memoria digitale (DSO)

## Slide 9: Deflessione e.m. in TRC di tipo raster
Le bobine di deflessione elettromagnetica sono meno "sensibili" (cm/V) [e di fatto più ""lente""] delle placchette elettrostatiche ma consentono un comando elettrico semplice, in tensione/corrente, con la possibilità di regolare la posizione delle bobine (esterne) rispetto all'asse del tubo

## Slide 10: Display a schermo piatto (FPD)
L’evoluzione delle tecnologie elettro-ottiche ha reso disponibile, nel campo dei DSO, dispositivi per la visualizzazione che non richiedono la presenza di un tubo a vuoto. Le caratteristiche dei display FPD (Flat Panel Display) sono la ridotta profondità, il peso e il consumo assai limitati, e l’organizzazione dello schermo in una matrice di celle elementari (pixel)
Diverse tecnologie: - elettroluminescenza
- LED (Light Emitting Diode)
- LCD (Liquid Crystal Display)
- TFT (Thin Film Transistor, LCD)
- ...OLED (Organic LED)

## Slide 11: Visualizzatori a LCD
twisted nematic LCD
La luce polarizzata viene ruotata
e trasmessa in assenza di campo elettrico applicato (pixel acceso). Invece non ruota, e dunque viene bloccata, in presenza della tensione di polarizzazione (pixel spento)
POL.H
POL.V
POL.V
POL.H

## Slide 12: Display a TFT
LCD a TFT (Thin Film Transistor): integra nella cella elementare anche un transistor per l’accensione e spegnimento del pixel. Tecnologia a matrice attiva, che permette di realizzare display a colori ad elevata risoluzione e con ampie dimensioni dello schermo
La differenza tra TFT e LCD tradizionale è il modo in cui viene polarizzato il cristallo liquido. Mentre negli LCD tradizionali si applica una tensione dall'esterno del pannello di visualizzazione, come in un condensatore, nella tecnologia TFT il campo elettrico è applicato direttamente al pixel tramite un transistor a film sottile realizzato con un substrato di materiale semiconduttore trasparente depositato sulle superfici interne dei vetri che ospitano anche i cristalli liquidi.
VANTAGGIO: I e V basse e t rapidi

## Slide 13: Condizionamento analogico
La sezione analogica di un DSO ricalca, in linea di principio, quella di un oscilloscopio analogico
Per evitare fenomeni di aliasing, si può effettuare un filtraggio di tipo passa–basso ma solitamente si preferisce omettere il filtro anti-aliasing per non limitare la banda di misura (v. camp. tempo equiv.)
Grazie alla modalità di campionamento in tempo equivalente la banda di misura, su segnali periodici o almeno ripetitivi, può essere anche superiore alla velocità di campionamento
( invece, per il teorema di Shannon, in real-time Bmis< fc/2 )

## Slide 14: Conversione A/D e acquisizione dati
Parametri:
Risoluzione del convertitore analogico / digitale
Massima frequenza di campionamento e conversione
Capacità (o profondità) massima di memoria, cioè il
numero massimo di campioni memorizzabili
Capture rate: numero di forme d’onda al secondo (wfs/s)

## Slide 15: Esempi di configurazioni (1/2)
Campionamento e conversione a multiconvertitore

## Slide 16: Esempi di configurazioni (2/2)
Struttura con singolo convertitore A/D in multplexing verso più campionatori (ritardati) in parallelo

## Slide 17: Problematiche del campionamento
Teorema del campionamento (Pb. aliasing effettivo): la frequenza di campionamento (in tempo reale) deve essere più elevata del doppio della massima frequenza, o banda, del segnale
Visualizzazione per punti (Pb. aliasing percettivo): affinché l’occhio possa riconoscere distintamente la forma d’onda, il numero di campioni acquisiti (su ciascun periodo) deve essere sufficientemente elevato da non generare ambiguità di percezione.
Con i segnali sinusoidali un valore convenzionale è di almeno 25 punti per periodo

## Slide 18: Aliasing percettivo
Anche rispettando il teorema del campionamento, con pochi punti per periodo la forma d’onda può non essere riconosciuta in maniera corretta
( la stessa sinusoide è visualizzata con 4 punti per periodo a sx e 25 a dx )
ma come possiamo “unire i punti”? …

## Slide 19: Interpolatori
Interpolatore lineare: riduce a circa 10 i punti necessari per periodo. Sotto questo valore è possibile interpretare erroneamente il segnale visualizzato
Interpolatore a sin(x)/x: basato sulla teoria di Shannon, riduce a 2.5 il numero di punti necessari. La banda di misura risulta il 40 % (fc/2) della massima frequenza di campionamento del convertitore A/D (in real-time)
11 punti per periodo
7 punti per periodo

## Slide 20: Modalità di campionamento
Il campionamento di un segnale in un DSO può avvenire secondo tre differenti modalità:
C. RT in tempo reale (single shot)
C. ET-SEQ in tempo equivalente di tipo sequenziale
C. ET-RND in tempo equivalente di tipo casuale
La prima modalità ha validità generale ma presenta limiti di banda; le altre due sono invece applicabili solo ai segnali ripetitivi o periodici per i quali un ET consente di visualizzare segnali molto veloci)
In tempo reale (RT) i campioni sono prelevati direttamente nel periodo/tempo del segnale da visualizzare.
In tempo equivalente (ET) i campioni sono presi su più periodi della forma d'onda e successivamente riordinati e visualizzati

## Slide 21: Campionamento in tempo reale
La sequenza dei dati acquisiti rispetta la sequenza temporale dei punti della forma d'onda che evolve sull'asse dei tempi La distanza DT tra punti adiacenti acquisiti e visualizzati (risoluzione temporale) è il periodo di campionam. TSa,RT TSa,RT,MIN=1/fSa,ADC,MAX

## Slide 22: Camp. in tempo equivalente seq. (1/4)
Si prendono i diversi campioni all’interno di periodi differenti del segnale (con una distanza temporale successivamente incrementata, dallo stesso punto di riferimento – trigger analogico – scelto nel periodo)
Dall’insieme di campioni acquisiti in “un tempo più lungo” del periodo T, si può ricostruire l’andamento della forma d’onda nel singolo periodo
In ET il tempo occorrente per l'acquisizione (Tacq.-ET) e il periodo equivalente (TET=T) del segnale visualizzato sono molto differenti tra loro: Tacq.-ET >> TET = T = TRT
T = Tacq.-RT= TRT

Tacq.-ET
T = TET
>>

## Slide 23: Camp. in tempo equivalente seq. (2/4)
TET=T

T+
Tacq.-ET=11T
distanza tra due punti
11t
1t
DTvis.=DTET=t
DTacq.-ET=T+t

## Slide 24: Camp. in tempo equivalente seq. (3/4)
Per la ripetitività con periodo T del segnale s(t), i campioni prelevati agli istanti di tempo t e t + kT (con k intero) risultano uguali. Si adotta il periodo di campionamento “rallentato” Tacq.,ET=Dtacq=kT+τ ( con fC=1/TC=1/(kT+t)), che è maggiore di un fattore  =(kT/τ+1) rispetto al “periodo di campionamento equivalente” *TC=DTvis.=DTET=t (< o <<TC) che occorrerebbe per un campionamento in tempo reale con distanza *TC tra i campioni (*fC=1/*TC=1/t freq. camp.eq.):
freq.camp.eq.
freq.camp.reale (rallentata)
La frequenza di campionamento in tempo equivalente *fC =fC =1/t è maggiore (può essere  =10-100) della frequenza di campionamento fC in tempo reale. Dunque fC,ET=*fC può essere molto elevata se riusciamo a fare t molto piccolo (Pb. accur./ripet.)
‘’guadagno’’ tra fC e *fC

## Slide 25: Camp. in tempo equivalente seq. (4/4)
Allo stato dell’arte, si possono raggiungere risoluzioni temporali di 1 ps tra campioni adiacenti e visualizzare segnali con banda fino a 50 GHz (con 20 punti per periodo)
Nella sequenza campionata e quindi ricostruita in tempo equivalente, si ottiene una distanza DTET=τ tra due campioni adiacenti (risoluzione temporale) molto spinta, che non sarebbe possibile ottenere con un campionamento in tempo reale
In queste condizioni si può usare fCfADC,max<fsegnale pur consentendo una corretta ricostruzione del segnale, “con abbastanza punti per periodo”: con *fC>fsegnale e meglio ancora *fC>>fsegnale si avranno “molti punti per periodo *TC<<Tsegnale

## Slide 26: Camp. in t. equivalente casuale (1/2)
Campioni prelevati dal segnale in modo casuale (asincrono), sia prima, sia dopo gli eventi di trigger. L’ADC può lavorare alla sua massima velocità. L’intervallo di tempo ("positivo o negativo") tra ciascun campione e l’evento di trigger a esso più vicino deve essere misurato (DTET=tMIS) in modo da poter ordinare correttamente i campioni sul display e quindi ricostruire l’andamento del segnale
A causa della scorrelazione temporale tra la frequenza di campionamento e la frequenza di trigger, i campioni acquisiti in cicli di trigger successivi possono essere da anteporre a quelli acquisiti in cicli di trigger precedenti.
DTET,min=tMIS,min è la risoluz. (1-10 ps) del contatore elettronico

## Slide 27: Camp. in t. equivalente casuale (2/2)

distanza minima tra due punti

## Slide 28: Esempi d’impiego ET in OD
1. Lavoriamo al CERN e dobbiamo visualizzare il segnale prodotto, ad ogni giro nel sincrotrone, da una particella subatomica: tempo di salita una decina di ps e durata complessiva inferiore al ns
Utilizziamo un OD con banda 50 GHz e campionatore a 10 GSa/s (TSa,RT,MIN=0.1 ns) ottenendo TSa,ET,SEQ=1 ps, più che adeguato per vedere con abbastanza punti il segnale
2. Lavoriamo alla INTEL e dobbiamo visualizzare un segnale di un processore i7-6700K, overclocked a 4.8 GHz (durata0.2 ns)
Utilizziamo un OD con banda 10 GHz e campionatore a 1 GSa/s (TSa,RT,MIN=1 ns) ottenendo TSa,ET,RND=5 ps, più che adeguato per vedere con abbastanza punti il segnale

## Slide 29: Modalità di trigger avanzate (1/3)
Nell’oscilloscopio analogico la sincronizzazione avviene attraverso l’individuazione di un livello e di una pendenza (trigger level e trigger slope)
Nell’oscilloscopio digitale esistono anche altre modalità di sincronizzazione assai più evolute e complesse realizzate tramite trigger digitale
Pre-trigger sulla memoria circolare: consente di visualizzare sullo schermo l’andamento del segnale anche per tempi "prima dell’evento di trigger“ La posizione del trigger sullo schermo può essere scelta
La memoria dati (FIFO) è rappresentabile come un buffer circolare con capacità di M celle

## Slide 30: Modalità di trigger avanzate (2/3)
Durante il campionamento e la conversione le M celle vengono riempite in modo contiguo. Al verificarsi dell’evento trigger la CPU del DSO contrassegna il campione acquisito all’istante di trigger, così da poter identificare i campioni precedenti e quelli successivi al campione/evento/istante di trigger

## Slide 31: Modalità di trigger avanzate (3/3)
Trigger booleano e funzionalità di “logica”
high
low
high
edge
TRIGGER

## Slide 32: Risoluzione verticale (1/3)
Convertitore 8 bit  256 livelli (risoluzione relativa, teorica, pari a 0.39 % del fondoscala, uq0.1%)
Scelto un valore del coeff. di deflessione verticale (di solito in scala a passi decadici 1-2-5-10), il campo dei valori di ampiezza misurabili (dinamica) è compreso tra le due linee orizzontali sup./inf. del reticolo dello schermo ( D = 8 DIV  AY[V/DIV] )
Es. coeff. di deflessione verticale = 10 mV/DIV
con 8 divisioni verticali:
Max escursione picco–picco =
80 mV
Risoluzione (256 livelli) 
0.3 mV
Incertezza “quantizzazione” 
90 mV (ma uNoise>>uq)

## Slide 33: Risoluzione verticale (2/3)
La risoluzione ha minore o maggiore incidenza sulla accuratezza della misura a seconda che il segnale misurato assuma valori compresi su tutta la scala dei valori d’ingresso del convertitore A/D oppure presenti un’ampiezza molto inferiore a quella del fondo scala (cmq. l’accuratezza è non meglio di qualche decina di mV a causa di vN,ele)
Nei DSO la possibilità di impostare variazioni fini in condizioni di taratura, sia del coeff. di deflessione (AY) sia dell’offset (comando vertical position), consente di ridurre l’effetto della quantizzazione
Modalità di visualizzazione media (average) e alta risoluzione (high resolution o box car averaging):
n° bit effettivi può essere maggiore del n° bit reali [si ottiene una riduzione del rumore e migliora S/N]

## Slide 34: Risoluzione verticale (3/3)
ESE: visualizzare in DC il segnale s(t) = Asin(2πft) + B
A = 0.25 V B = 0.2 V f = 25 Hz (8 DIV verticali )
Oscilloscopio analogico:
coeff. di deflessione verticale Ay = 100 mV/DIV
il segnale occupa 4.5 DIV nel verso positivo e 0.5 DIV nel verso negativo: DVpp è 5/8 della dinamica verticale
Oscilloscopio digitale (su scala vert. “fine”):
coeff. di deflessione verticale *Ay = 62.5 mV/DIV
il segnale occupa 7.2 DIV nel verso positivo e 0.8 DIV nel verso negativo. Il segnale non esce dal display e occupa appieno 8/8 della scala o dinamica verticale
L'escursione picco-picco è DVpp=2A=0.5 V con Vmin=-0.05 V e Vmax=0.45 V e naturalmente la linea di zero (vert. pos. con accoppiamento GND) potrà essere posizionata sotto il centro schermo (così da avere l’offset B=0.2 V a centro schermo)

## Slide 35: Risoluzione orizzontale (1/2)
risoluzione
temporale
RT: da mTC,min a TC,min
ET: t o tMIS,min
L’asse X a schermo ha un numero fissato di punti fisici (pixel) e dunque la risoluzione temporale del segnale visualizzato dipende dalla amplificazione AX (s/DIV)
RIS

## Slide 36: Risoluzione orizzontale (2/2)
Principale limitazione alla risoluzione temporale: fC=fSa
Modalità single shot (real time): miglior risoluzione = TC,min dell'ADC. Tuttavia TC dipende anche dal coeff. di tempo scelto per la taratura dell’asse orizzontale  risoluzione temporale varia con Ax scelta per il DSO (e.g. 1024 punti su asse X e scelta Ax=1 s/DIV  TC1 ms)
Camp. in t equivalente sequenziale: risoluzione limitata dalla “riproducibilità e accuratezza” del ritardo τ (tra campioni equivalenti adiacenti)
Camp. in t equivalente casuale: risol. limitata da risol. e accuratezza della misura dell’intervallo di tempo (tra l’istante di campionamento e l’evento trigger)

## Slide 37: Interfacce I/O e funzioni digitali (1/2)
Tutti i DSO sono dotati di interfaccia con calcolatore
elettronico (controllo a distanza, sistema di misura
automatizzato, salvataggio dati e set up,
programmazione e analisi da PC delle misure)
Autoset: lo strumento cerca la migliore configurazione
dei parametri di misura e la predispone da solo (source, coupling, trigger, vert. level, coeff. defl. vert., coeff. defl. orizz. per la base dei tempi,…)
Cursori o markers di ampiezza e tempo, che
consentono di leggere direttamente sul display
misure di differenze di tensione o intervalli di tempo [in un OA ci sono solo i marker verticali per mis. Dt]

## Slide 38: Interfacce I/O e funzioni digitali (2/2)
Misure standard automatizzate:
in ampiezza (valore medio, efficace, di picco, picco–picco)
in tempo (frequenza, periodo, trise, intervalli Dt, duty cycle)
Analisi semplici o molto complesse dei dati di misura (spettro FFT, misura di THD, time-jitter, analisi statistica del segnale, conformità a una specifica "maschera", etc.) ma in ogni caso “automatizzate”

## Slide 39
Esempi di altre funzionalità
Controllo di conformità con maschera prestabilita
Persistenza infinita (DPO)

## Slide 40: Vantaggi dei DSO (1/2)
Maggior banda passante (no limite TRC e poi *fc>fc)
Capacità di memorizzare più segnali, e “wfm/s”, per
"lunghi" intervalli di tempo ("tempo equivalente")
Visualizzazione stabile anche di segnali a bassa o
bassissima frequenza (no “sfarfallamento”)
Memorizzazione e visualizzazione eventi single–shot
Visualizzazione dell’andamento del segnale anche in
intervalli di tempo precedenti l’evento di trigger
Modalità di trigger molto complesse, per misure
in sistemi digitali, analisi di guasti in apparecchiature,
conformità, conteggio di eventi, …

## Slide 41: Vantaggi dei DSO (2/2)
Capacità di effettuare in modo diretto ed automatico
misure sul segnale nel dominio del tempo (ampiezze, periodo, frequenza, fase, …) o nel dominio della frequenza (FFT e analisi spettrale)
Possibilità di documentare facilmente la misura,
trasferendo i dati dal DSO (printer, USB, TCP-IP)
Possibilità di interfacciare il DSO a un calcolatore
esterno per inserirlo in ambienti di misura o di test
automatizzati
Capacità di effettuare test di autocalibrazione ed
autodiagnosi
HW+DSP+SW+... (manca solo il caffè!!!)

## Slide 42: Limiti prestazionali dell’oscilloscopio digitale
Tektronix Digital Phosphor Oscilloscope DPO7000
With four channels up to 20 GHz bandwidth Up to 50 GSa/s Real-Time Sample Rate Up to 200 Megasamples Record Length Waveform Capture Rate of 300,000 wfm/s
SEMINARIO "MOCA" Tektronix / Le Croy / Agilent / Keysight

## Slide 43: Oscilloscopio Digitale Wi-Fi
B = 10 MHz ; 2 CH ; memory buffer 4 kSa per CH